Государственная система санитарно-эпидемиологического нормирования 
Российской Федерации

Первая редакция

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСОСТЬ.

ДОЗИМЕТРИЯ.КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ФУМБЭП МУ 2.6.1.0.000 - 98

Издание официальное

Министерство Российской Федерации по атомной энергии
Департамент по безопасности, экологии и чрезвычайным ситуациям
Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России

П Р Е Д И С Л О В И Е

1. Разработаны в ГНЦ РФ-Институт биофизики Минздрава России (директор - академик РАМН, профессор Ильин Л.А., заместитель  директора - к.т.н., с.н.с. Кочетков О.А).

2. Исполнители:

О.А. Кочетков - к.т.н., с.н.с., руководитель темы;

В.И. Попов - к.т.н., с.н.с.;

Ю.В. Абрамов - к.т.н., с.н.с.;

В.А. Кутьков - к.ф.-м.н., в.н.с.

Б.А. Кухта - к.б.н., с.н.с.;

Ю.С. Степанов - д.т.н., с.н.с.

3. Утверждены и введены в действие Федеральным управлением медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России (ФУ “Медбиоэкстрем”) _________1998 г., Министерством Российской Федерации по атомной энергии ___________1998 г.

4. В  настоящих методических указаниях реализованы нормы законов РФ:

от 19.4.1991 г.  "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

от 21.11.1995 г. N 170 ФЗ “Об использовании атомной энергии”;

от 09.01.1996 г. N 3  ФЗ  “О радиационной безопасности населения”;

от 27.04.1993 г.  N 487-1 "Об обеспечении единства измерений";

от 10.06.1993 г. N 5154-1 "О стандартизации";

5. Срок введения  _____________г.

6. Введены впервые.

Содержание

1. Область применения

2. Нормативные ссылки.

3. Определения.

4. Общие положения.

5. Цели и задачи индивидуального контроля внутреннего  облучения.

6. Классификация видов контроля внутреннего облучения.

7. Методы контроля внутреннего облучения.

8. Cредства измерения и  методики  для осуществления контроля.

9. Общие требования  к  метрологическому   обеспечению.

10. Модели для дозиметрии внутреннего облучения.

11. Интерпретация результатов измерений активности в величинах поступления и эффективной дозы.

12. Неопределенности при оценке поступления и дозы.

13. Планирование программы индивидуального контроля внутреннего  облучения.

13.1. Обоснование принятия решения о введении контроля.

13.2. Определение физико-химических характеристик аэрозолей.

13.2.1. Нуклидный состав аэрозолей.

13.2.2. Дисперсность аэрозолей.

13.2.3. Класс химических соединений при  ингаляции.

13.3. Выбор метода контроля.

13.4. Программы индивидуального контроля для нормальных условий      работы и в случае инцидентов и аварий.

14. Технический регламент индивидуального контроля.

15. Запись и хранение результатов измерений и определения дозы.

Приложение А (справочное). Концепция эффективной дозы

Приложение Б (справочное). Некоторые особенности применения прямого и косвенного методов контроля внутреннего облучения

Приложение В (справочное). Перечень гамма-излучающих радионуклидов, для которых на АС проводится контроль с использованием СИЧ

Приложение Г (справочное). Минимальные измеряемые  уровни активности радионуклидов в организме человека и его выделениях

Приложение Д. Библиография

Приложение Е (обязательное)

| УТВЕРЖДАЮ Директор департамента по безопасности, экологии и чрезвычайным ситуациям Минатома России В.А.Губанов “____”____________1998г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель Главного государственного санитарного врача РФ по специальным вопросам, заместитель начальника ФУ “Медбиоэкстрем” О.И. Шамов “____”____________1998г. |
| --- | --- |
|  | ФУ “Медбиоэкстрем” МУ 2.6.1.0.000- 98 Дата введения - |

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

ДОЗИМЕТРИЯ. КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

# 1. Область применения

Настоящие методические указания распространяются на систему организации и осуществления индивидуального дозиметрического контроля внутреннего облучения профессиоалов при работах с источниками ионизирующих излучений.

В методических указаниях устанавливаются требования к организации и проведению индивидуального дозиметрического контроля внутреннего облучения профессионалов, подвергающихся воздействию открытых источников ионизирующего излучения.

Методические указания предназначены для использования на предприятиях ядерного топливного цикла и в медико-санитарных частях ФУ “Медбиоэкстрем” при МЗ РФ в подразделениях, осуществляющих контроль внутреннего облучения.

# 2. Нормативные ссылки.

В настоящих Методических указаниях использованы следующие стандарты:

2.1. ГОСТ Р 8.565-96 - Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения.

2.2. ГОСТ 4.59-79 - СПКП. Средства измерений ионизирующих излучений. Номенклатура показателей;

2.3. ГОСТ Р 8.563-96 - ГСИ. Методики  выполнения измерений;

2.4. ГОСТ 8.417-81 - ГСИ. Единицы физических величин;

2.5. ГОСТ 8.033 "Средства измерений активности, удельной активности и объемной активности радионуклида в жидкостях";

2.6. ГОСТ 12.1.005-88 - ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

2.7. ГОСТ 12.1.016-79 - ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вредных веществ;

2.8. ГОСТ 17.0.0.02-79 - Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения;

2.9. ГОСТ 17.2.1.03-84 - Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения;

2.10. ГОСТ 17.2.4.02-81 - Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ;

2.11. ГОСТ 15484-81 - Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определения;

2.12. ГОСТ 27451-87 - Средства измерений ионизирующих излучений. Общие технические условия;

2.13. ГОСТ 26392 - 84 - Безопасность ядерная. Термины и определения.

2.14. МИ 2174-91 - Аттестация алгоритмов и программ обработки данных при измерениях. Основные положения;

2.15. МИ 2335 -95 - Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа.

2.16. МИ 2334-95 - Смеси аттестованные. Порядок разработки, аттестации и применения;

2.17. МИ 2336 - 95 - Характеристики погрешности результатов количественного химического анализа. Алгоритмы оценивания;

2.18. МИ 1967- 89 - ГСИ. Выбор методов и средств измерений при разработке методик выполнения измерений. Общие положения;

2.19. МИ 1832-88 - ГСИ. Сличение групп средств поверки одинакового уровня точности. Основные правила;

2.20. МИ 2377-96 - ГСИ. Разработка и аттестация методик выполнений измерений;

2.21.ГН 2.6.1.054-96 - Нормы радиационной безопасности (НРБ-96);

2.22. ОСП-72/87 - Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений;

2.23. СП АС-88 - Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций;

2.24. Рекомендации по созданию унифицированной системы радиационного контроля АЭС с реакторами типа ВВЭР;

2.25. Рекомендации по объему контроля за содержанием радионуклидов в организме персонала атомных станций;

2.26. Руководство по расчету индивидуальных и коллективных доз облучения от выбросов радионуклидов, поступивших в атмосферу при эксплуатации АЭС;

2.27. Р 1.1.004-94. "1.1. Общие вопросы. Общие требования к построению, изложению и оформлению санитарно-гигиенических и эпидемиологических нормативных и методических документов". Госкомсанэпиднадзор России. М., 1994.

2.28. ФУМБЭП МЗ МП РФ МУК 4.4.009-94  -  4.4. Общие вопросы по методам контроля. Относительные измерения. Радиометрия. Требования к методикам выполнения измерений активности ( удельной активности) образцов проб биологических объектов, объектов внешней  cреды и пищевых продуктов. Методические указания. ФУМБЭП  при Минздравмедпроме России. М., 1994 г.

2.29. РД 50-449-84 - "Методические указания. Оценка достоверности данных о физических константах и свойствах веществ и материалов. Основные положения".

2.30. "Классификатор санитарно-гигиенических и эпидемиологических нормативных и методических документов". Госкомсанэпиднадзор России. М., 1994.

2.31. ГОСТ 8.207 -76 - ГСИ. Прямые измерения  с многократными наблюдениями . Методы обработки результатов наблюдений.Основные положения.

2.32. ГОСТ Р 51000.1-95 - ГСС. Система аккредитации в Российской Федерации.

2.33. ГОСТ Р 22.0.05.94 - БЧС.  Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

# 3. Определения.

В настоящих Методических указаниях применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1. Облучение – воздействие на людей ионизирующего излучения, которое может быть внешним воздействием от источников, находящихся вне тела человека, или внутренним воздействием от источников, попавших внутрь его организма    /2.21/.

3.2. Облучение профессиональное – воздействие ионизирующего излучения на работников в процессе их работы с техногенными источниками излучения за исключением воздействий излучения, исключенных из действия настоящих Норм /2.21/.

3.3. Предел годовой эффективной (или эквивалентной) дозы – величина эффективной (или эквивалентной) дозы, которая не должна превышаться за год; пределы дозы устанавливаются на уровнях, которые должны быть признаны в качестве предельно допустимых в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов; вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне. Источник облучения находится при этом под необходимом контролем и в безопасном состоянии /2.21/.

3.4. Техногенный источник излучения - источник ионизирующего излучения, специально созданный для полезного применения этого излучения или являющийся побочным продуктом технической деятельности /2.33/.

3.5. Персонал - лица, работающие с техногенными источниками (группа А) или находящиеся по условиям работы в сфере их воздействия (группа Б) / 2.21 /.

3.6. Вмешательство - мероприятие (действие) , направленное на предовращение либо снижение неблагоприятных последствий облучения или комплекса неблагоприятных последствий  радиационной ававрии, применимое, как правило, не к источнику излучения, а к окружающей среде и (или) к  человеку/ 2.21/.

3.7. Группа критическая  - для данного источника излучения и данного пути облучения однородная по полу, возрасту, социальным и профессиональным признакам группа лиц из населения ( не менее 10 человек) , называется критической , если для ее членов типично получение наивысших эффективных или эквивалентных ( в зависимости от ситуации) доз по данному пути облучения и от данного источника излучения /2.21/.

3.8. Доза - поглощенная доза , доза на орган, эквивалентная доза, эффективная доза , в зависимости от контекста. Определяющие прилагательные часто опускаются, если они не нужны для определения интересующей величины /2.21/.

3.9.  Доза эффективная  - величина , используемая как мера риска возникновения отдаленных последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов с учетом их радиочувствительности. Она представляет сумму произведений эквивалентной дозы в органе H  Т    на соответствующий взвешивающий коэффициент для данного органа или ткани:

Е =  W T * HT    , где

H  T - эквивалентная доза в ткани Т за время  , а  WT - взвешивающий коэффициент для ткани Т.

Единица измерения эффективной дозы - Дж * кг -1 , которая имеет специальное наименование - зиверт (Зв)/ 2.21/.

3.10. Загрязнение радиоактивное - присутствие радиоактивных веществ техногенного происхождения на поверхности или внутри материала или тела человека, в воздухе или в другом месте, которое может привести к облучению в индивидуальной дозе более 10 мкЗв/год или коллективной дозе 1 чел-Зв/год /2.21/.

3.11. Радиационный контроль - контроль за соблюдением норм радиационной безопасности и основных санитарных правил работы  с радиоактивными веществами и иными источниками ионизирующего излучения, а также получение информации об уровнях облучения людей и о радиационной обстановке на объекте и в окружающей среде /2.33/.

3.12. Биокинетическая модель -

3.13. Контрольный уровень -

3.14. Минимальная измеряемая активность -

3.15. Термодинамический диаметр -

3.16. Аэродинамический диаметр -

3.17. АМТД -

3.18. АМАД -

3.19. Класс соединения -

3.20. Биофизическая методика -

# 4. Общие положения.

В настоящее время действующие службы радиационной безопасности и структурные подразделения, осуществляющие функции индивидуального дозиметрического контроля (ИДК) при работах с источниками ионизирующего излучения (ИИИ), руководствуются рядом разрозненных документов, не обеспечивающих единства подходов и упорядочения системы ИДК внутреннего облучения профессиональных работников.

В имеющейся научно-технической документации и печатных изданиях методического характера (Приложение Д) содержатся рекомендации по контролю внутреннего облучения при поступлении в организм человека отдельных радионуклидов. Большинство этих документов направлено на решение  частных задач и основано на   использовании устаревших подходов. Отсутствие единых, унифицированных требований к организации, планированию и проведению ИДК внутреннего облучения затрудняет практическую работу служб дозиметрии, а во многих случаях не позволяет получить требуемую на современном уровне информацию о дозах внутреннего облучения профессионалов.

Целью данных методических указаний (МУ) является разработка нормативного документа по установлению общих требований к  ИДК внутреннего облучения  профессиональных работников на основе концепций и подходов, принятых в  Нормах радиационной безопасности, - НРБ-96.

Для обеспечения систематизации и единства методических подходов к дозиметрическому контролю при введении в практику НРБ-96 устанавливаются:

- общие требования и принципы организации, планирования и осуществления ИДК внутреннего облучения со стандартизацией основных положений системы контроля профессионального облучения;

- требования к способам и методам определения годовой эффективной  дозы внутреннего облучения профессиональных работников;

- перечень соответствующих методик, требования к ним, а также к средствам измерений и способам интерпретации результатов.

Устанавливаемая система ИДК внутреннего облучения базируется на использовании накопленного отечественного опыта, отраженного в научных разработках и методических рекомендациях, а также на рекомендациях МКРЗ  и руководствах МАГАТЭ по общим принципам радиационного контроля и оценке доз внутреннего облучения профессиональных работников.

В контексте данных МУ измерения заключаются в определении активности радионуклидов либо во всем теле человека или отдельных его органах, либо в выделениях или других пробах биологического происхождения, либо на фильтрах стационарных и индивидуальных пробоотборников.

Интерпретация результатов указанных измерений заключается в переходе от этих данных к величине годовой  эффективной  дозы  внутреннего облучения, осуществляемом посредством восстановления величины поступления радиоактивных аэрозолей с использованием соответствующих моделей в рамках конкретных методик.

Воздействие радиоактивных инертных газов (неон, аргон, криптон и ксенон) не рассматривается как внутреннее облучение, поскольку соответствующие дозы облучения измеряются при ИДК внешнего облучения.

# 5. Цели и задачи индивидуального контроля внутреннего  облучения.

Контроль внутреннего облучения является неотъемлемой частью системы обеспечения радиационной безопасности предприятия, направленной на защиту здоровья людей от воздействия ИИИ.

Цель ИДК внутреннего облучения - корректно определить дозы внутреннего облучения персонала, сопоставить их с основными дозовыми пределами и, тем самым, верифицировать достаточность или недостаточность мер по контролю за ИИИ, обеспечивающих безопасное их использование.

В соответствии с действующей системой ограничения облучения основной задачей ИДК внутреннего облучения персонала является определение годовой   эффективной дозы внутреннего облучения.

При индивидуальном контроле внутреннего облучения следует определить величину годового поступления радионуклидов в организм персонала и соответствующее ему значение  ожидаемой годовой эффективной дозы (ГЭД).

Вопросы, связанные с контролем объемной активности радиоактивных  аэрозолей в воздухе на рабочих местах (стационарный пробоотбор)  в этом документе не рассматриваются, поскольку они относятся к контролю  радиационной обстановки.

Данные о концентрации активности радионуклидов в воздухе рабочей зоны не могут быть использованы для целей индивидуального контроля персонала группы А. Однако, необходимость введения ИДК для этой группы лиц  должна опираться на оценку их потенциального облучения и основываться на результатах систематических измерений характеристик радионуклидного загрязнения воздушной среды, загрязнения поверхностей   и соответствующими расчетными оценками уровней ожидаемого поступления радионуклидов в организм человека (раздел 13).

Индивидуальный контроль внутреннего облучения для персонала группы Б не производится. Ограничение внутреннего облучения для этих работников осуществляется посредством установления для них контрольных уровней объемной активности радионуклидов в воздухе рабочих помещений и организацией постоянного контроля за непревышением этих контрольных уровней.

# 6. Классификация видов контроля внутреннего облучения.

Выделяются четыре основных вида ИДК внутреннего облучения:

1) информационный контроль;

2) текущий контроль;

3) оперативный (операционный) контроль;

4) аварийный (специальный) контроль.

Первые два вида контроля осуществляются при длительном (непрерывном или дискретном) поступлении радионуклидов; третий и четвертый - при разовых плановых или аварийных поступлениях.

Количественные критерии классификации видов контроля определяются значениями контрольных уровней (КУ), которые функционально являются уровнями регистрации, исследования и вмешательства (соответствующие определения см. в разделе 3, а примеры - в разделе 13).

Информационный контроль. Проводится в случаях, когда загрязнение радиоактивными веществами рабочих поверхностей и оборудования, кожных покровов и одежды работающих, а также содержание радиоактивных аэрозолей в воздухе рабочих помещений малы по сравнению с действующими нормативами, и расчетное среднее для данного работника значение годовой эффективной дозы внутреннего облучения не превышает уровня регистрации (УР).

Информационный контроль (или скрининг)  группы работников необходим с целью выявления случайных  поступлений более высокого уровня. Этот вид контроля начинается с входного контроля персонала при поступлении на работу, связанную с возможным  поступлением радионуклидов в организм. Входной контроль обеспечивает получение исходной информации о "фоновой" составляющей содержания радионуклидов в организме работника. Эта информация необходима для определения доз профессионального облучения, связанных с контролируемым источником, при использовании конкретных методик выполнения измерений (МВИ) при дальнейшем контроле.

Результаты информационного ИДК совместно с данными контроля радиационной обстановки служат основанием для принятия решения о введении текущего контроля для  данной группы персонала.

Текущий контроль. Данный вид контроля проводится в определенное время (не всегда соотнесенное с известным временем поступления) и с определенной периодичностью (например, ежегодно или несколько раз в год через постоянные интервалы времени). Вводится при условиях работы, когда расчетное или определенное при информационном контроле  значение годовой эффективной дозы внутреннего облучения работника превышает  УР.

В зависимости от определяемых при проведении ИДК уровней текущий контроль для данного подразделения или группы контролируемых лиц является либо выборочным (если для 51% работников не превышается установленный уровень исследования (УИ)), либо сплошным (т.е. обязательным для всех работников, если УИ превышается для 51% работников).

Оперативный (операционный) контроль. Этот вид контроля организуется при проведении персоналом определенных работ по нарядам-допускам, связанных с возможностью повышенного ( например, более уровня исследования) поступления радиоактивных веществ в организм. Оперативный ИДК может проводиться также и в случаях обнаружения превышения уровня исследования или уровня вмешательства (УВ) при текущем ИДК.

Аварийный (специальный) контроль. Проводится в случае возникновения аварийной ситуации по специальным программам на определенные сценарии аварии в целях быстрой сортировки людей по величине ожидаемой дозы аварийного облучения. Этот вид  контроля направлен на получение в короткие сроки необходимой информации для принятия решений по поводу  возникшего инцидента или аварии. Выполняется обычно с использованием специальных методик для аварийных ситуаций. По окончании анализа результатов такого контроля дальнейший ИДК  обычно осуществляется в рамках текущего или оперативного контроля.

Особым видом специального контроля  является детальное  обследование персонала в стационаре ( с отрывом от производства)  с применением различных медико-биологических методов, позволяющее более надежно определить дозы внутреннего облучения. Результаты такого обследования  служат  основанием для принятия решения о временном или постоянном выводе работника из условий воздействия ионизирующего излучения.

Необходимость углубленного медицинского обследования в стационаре возникает не только в случаях аварийного поступления заметного количества радионуклидов, но также и в случаях обнаружения при текущем или оперативном контроле превышения  значения УВ.

# 7. Методы контроля внутреннего облучения.

Для целей ИДК используют два метода дозиметрии внутреннего облучения - прямой и косвенный. Первый основан на непосредственных измерениях  активности радионуклидов в организме или  отдельных органах с последующим расчетом годового поступления и годовой эффективной дозы по результатам систематических  измерений. Во втором осуществляется систематическое измерение активности в биологических пробах ( моча, кал, кровь, мазки из носа, образцы тканей и т.п.), или физических пробах ( пробы воздуха), а затем проводится расчет годового  поступления и годовой эффективной дозы.

В обоих методах  уровни поступления радионуклидов и дозы определяют по данным измерений (инструментальные методы), используя расчетные методы, основанные на применении моделей, разработанных для целей дозиметрии внутреннего облучения (см. раздел 10 и Приложение Б).

К прямому методу дозиметрии внутреннего облучения относятся измерения с помощью спектрометров излучения человека (СИЧ). Этот метод используется прежде всего для  радионуклидов, в спектре излучения которых содержится гамма- или характеристическое излучение. С помощью СИЧ возможно оценить и содержание в организме некоторых бета-излучателей, например, стронция, регистрируя тормозное излучение.

К косвенному методу дозиметрии внутреннего облучения относятся измерения активности в биопробах (преимущественно в моче и кале), используемые в первую очередь для альфа-бета-излучающих радионуклидов.  Этот метод можно также использовать и для гамма-излучающих радионуклидов, но в этом случае предпочтительнее применение прямого метода.

Оба метода (прямой и косвенный) являются методами биофизическими, поскольку связаны с необходимостью обследования человека с применением инструментальных методов и использования моделей для определения внутреннего облучения. Оба метода применяются для целей ИДК, т.е. для определения  годовой эффективной дозы облучения через определение уровней поступления радионуклидов в организм.

Выбор метода для ИДК осуществляется прежде всего исходя из вида и параметров излучения контролируемого радионуклида и чувствительности метода контроля, как совокупности чувствительности измерения активности и последующего определения поступления и дозы.

При поступлении в организм гамма-излучающих радионуклидов для ИДК используют прямой метод с измерением активности радионуклида в организме персонала с помощью установок  СИЧ  различной модификации.

При поступлении в организм альфа-излучающих радионуклидов ( не измеряемых по фотонному излучению) для ИДК используют косвенный метод, основанный на радиохимическом анализе биологических проб с последующей их радиометрией ( или спектрометрией) с помощью специализированных низкофоновых радиометров ( или спектрометров) различной модификации.

Для контроля альфа-излучающих радионуклидов использут также и прямой метод,- например  СИЧ с детекторами, позволяющими  измерить низкоэнергетическое фотоннное излучение некоторых изотопов плутония или урана. Чувствительность таких установок весьма мала и их обычно применяют при больших аварийных поступлениях радионуклидов.

При поступлении в организм бета-излучающих радионуклидов, распад которых не сопровождается испусканием фотонов, для ИДК используют косвенный метод с применением бета-радиометрии (спектрометрии) специально подготовленных биопроб. Соответствующие МВИ, включающие способы подготовки пробы для измерения, могут различаться в зависимости от диапазона измеряемой активности и особенно энергии бета-излучения. При достаточно большой максимальной энергии бета-спектра (например, более 1 МэВ) можно использовать и прямой метод, регистрируя с помощью СИЧ тормозное излучение бета-частиц.

При профессиональной деятельности в организм человека могут поступать одновременно несколько радионуклидов, являющихся как гамма-, так и альфа-, бета-излучателями, что приводит к одновременному использованию прямого и косвенного методов дозиметрии внутреннего облучения при организации ИДК.

Для ориентировки сравнительные возможности прямого и косвенного методов по значениям минимально измеряемой активности (МИА) представлены в Приложении Г.

# 8. Cредства измерения и  методики  для осуществления контроля.

Прямой метод. Измерительная аппаратура.

1. Спектрометры излучения человека - СИЧ, включающие полупроводниковые или сцинтилляционные блоки детектирования, блоки питания и усиления импульсов, многоканальный анализатор импульсов и соответствующую защиту (защитные камеры, теневая защита и т.п).

2. Радиометры или спектрометры для измерения активности радионуклидов в отдельных органах тела человека (например, иода в щитовидной железе или мочевом пузыре). Радиометры (спектрометры) включают в себя коллимированные сцинтилляционные (или иные) блоки детектирования, блоки питания, усиления и регистрации. Могут использоваться в совокупности с одноканальными или многоканальными анализаторами импульсов.

Помимо технического описания и инструкции по эксплуатации необходимо иметь:

— способ (или отдельную методику) градуировки энергетической шкалы (для спектрометров);

—  методику определения (для радиометров и спектрометров) чувствительности по активности с использованием соответствующих модельных фантомов человека или отдельных органов и образцовых источников и смесей;

—  способы и средства поверки указанных средств измерения.

Требования к стандартным (модельным) фантомам, а также к образцовым источникам и смесям  изложены в соответствующих документах.

Косвенный метод. Измерительная аппаратура.

1. Радиометры альфа-бета-излучения, включающие детекторы, блоки питания, усиления, регистрации и соответствующую защиту (если необходимо).

2. Спектрометры альфа-, бета-излучения на основе ионизационных камер, пропорциональных счетчиков или полупроводниковых детекторов, включающие блоки питания и усиления, многоканальный анализатор импульсов.

3. Индивидуальные пробоотборники аэрозолей воздуха.

Помимо технического описания и инструкции по эксплуатации прибора необходимо иметь:

—  методику градуировки указанных приборов с использованием соответствующих образцовых источников и смесей (способ приготовления образца активности радионуклида или смеси радионуклидов из образцовых источников и смесей в соответствии с требованиями МИ 2334);

—  способы и средства поверки указанных средств измерения.

В косвенном методе применяются и другие, нерадиометрические методы и средства измерения, как например,  флюориметрия, в том числе лазерная, масс-спектрометрия, анализ треков альфа-частиц и т.п. Требования к средствам измерения в этих случаях те же, а главное заключается в том, что все используемые средства измерения должны быть аттестованы.

Методики.

Для обеспечения задач ИДК внутреннего облучения необходимо иметь два вида методик:

—  методику выполнения измерений (МВИ) по определению активности (массы) радионуклида (или радионуклидов) с применением конкретных средств измерения;

—  методику выполнения расчетов (МВР) - интерпретации результатов  измерений в величинах поступления  и ГЭД.

В  МВИ могут входить и отдельные способы, связанные с используемым прямым или косвенным методом. Например, это способы градуировки или калибровки средств измерения, способы приготовления образцов активности, способы подготовки пробы для измерения на данном приборе, включающие способ радиохимического анализа биопробы данного вида (например моча, кал и т.п.) с выделением измеряемого (контролируемого) радионуклида (или радионуклидов).

При аттестации МВИ должны учитываться все погрешности, обусловленные как методом (в особенности для прямого метода), так и способами подготовки пробы для измерения (в косвенном методе), а также средствами измерения.

Интерпретация результатов измерений осуществляется как в прямом, так и в косвенном методе дозиметрии на основе специальных методик перехода от значений измеренной активности (в теле человека, отдельном органе, биопробе, или на фильтре индивидуального пробоотборника) к величине поступления и дозе. Эти расчетные методики, разрабатываются на основе модельных представлений (раздел 10 и Прил. Б), а их реализация может быть обеспечена при выполнении специальных требований к планированию и организации ИДК (раздел 13).

# 9. Общие требования  к  метрологическому   обеспечению.

В организации , учреждении , в котором работают профессионалы , подвергающиеся контролю внутреннего облучения,  необходимо организационное метрологическое обеспечение этих работ.

Метрологическая служба (отдел)  этого учреждения должен быть официально признан полномочным органом , компетентным ( способным) выполнять работы в области дозиметрии внутреннего облучения, т.е. должен быть аккредитован органом , который управляет системой аккредитации в данной области работ.

Аккредитация направлена на обеспечение доверия к деятельности объектов аккредитации на основе подтверждения и официального признания их компетентности выполнять работы в определенной области аккредитации  (ГОСТ Р 51000.1).

Перечень аккредитованных организаций с указанием областей аккредитации составляется аккредитующим органом и представляется в компетентный исполнительный орган , который  ведет регистрационные записи по всему объему работ и оформляет документы по аккредитации .

Требования к  метрологическому обеспечению дозиметрии внутреннего облучения содержатся  в положениях ряда стандартов по этому направлению - ГОСТ Р 8.565, ГОСТ 4.59, ГОСТ 27451, ГОСТ 8.033.

В этих нормативных документах изложены требования к :

- достоверному контролю  безопасности персонала и состоянию окружающей среды:

- использованию допущенных к применению единиц величин (ГОСТ 15484);

- использованию средств измерений, допущенных к применению в установленном Госстандартом России и Госатомнадзором России ;

- поверке и калибровке средств измерений;

- применению аттестованных методик выполнения измерений и расчетов;

- применению  стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов, стандартных справочных данных о физических константах и свойствах веществ и материалов.

В  ГОСТ 4.59, ГОСТ 27.451, ГОСТ 8.033  сформулированы требования к суммарной погрешности рабочих средств измерения ионизирующего излучения, которая должна составлять при Р=0.95 от 35% до  50% (50% - при измерении активности по альфа-излучению).

Устанавливаются следующие общие основные требования к метрологическому обеспечению методик для измерения активности радионуклидов, содержащихся во всем теле, органах и тканях человека.

1. Минимальное значение измеряемой активности  по МВИ должно обеспечивать определение  0.5  предела  годового поступления (ПГП).

2. Верхняя граница диапазона измерния определяется конкретной МВИ и применяемым в ней СИ.

3. Для определения доверительных границ  погрешности результата измерений доверительную вероятность Р принимают равной 0.95 (ГОСТ 8.207).

4. Суммарная погрешность должна быть не более 50%, Р=0.95  (для различных нуклидов и условий измерения), особенно на уровне минимально определяемого значения.

Примечание.  Исходя из достигнутых уровней следует, что при измерениях содержания во всем теле человека (или в выделениях) нуклидов с альфа-излучением, возможно допустить суммарную погрешность  до фактора 2 на уровне минимально определяемых величин.

5. При метрологической аттестации (МА) методики выполнения измерений в соответствии с  требованиями ГОСТ Р 8.563 и МУК 4.4.009-94  должны определяться следующие основные характеристики:

- диапазон измерений;

- чувствительность (эффективность) измерения;

- случайная составляющая суммарной погрешности;

- систематическая составляющая суммарной погрешности.

Кроме этого должны указываться контролируемые метрологические характеристики, изменение значений которых влияет на основные, приведенные выше, а именно:

- суммарная погрешность работы средства измерения по данной методике;

- нестабильность работы средства измерения;

- погрешность чувствительности (эффективности) измерения;

- значение современного фона в месте измерения;

- показания контрольного источника (при необходимости).

Могут определяться и другие (дополнительные) характеристики методики.

Изложение методик выполнения измерений и приготовляемых для выполнения МВИ аттестованных смесей должно отвечать требованиям основополагающих документов Госстандарта России - ГОСТ Р 8.563; МИ 2377; МИ 2334; МИ 2336; МИ 1967.

Для методик интерпретации результатов измерений, связанных с выполнением расчетов доз облучения, поступления и содержания нуклидов в организме человека по измерениям их содержания в воздухе рабочей зоны, в теле человека, в выделениях (моче, кале), в выдыхаемом воздухе, необходимо выполнение требований по разработке и аттестации , изложенных в  МИ 665-84, МИ 2174, РД 50-449.

Алгоритмы обработки результатов наблюдений ( алгоритмы преобразования результатов наблюдений в значение измеряемой величины ) должны быть аттестованы в установленном порядке, если эти алгоритмы не приведены в нормативном документе на аттестованную методику выполнения измерений.

При разработке методик выполнения измерений, утверждаемых органами Госсаннадзора (Госкомсанэпиднадзор России, Федеральное управление медико-биологических и экстремальных проблем при Минздраве России) необходимо выполнение требований нормативных документов Р 1.1.004-94.

Для обеспечения достоверности измерений должен осуществляться  внутрилабораторный контроль.

Внутрилабораторный контроль погрешности результата измерения МВИ выполняется в соответствии с МИ 2335.

Внутрилабораторный контроль проводят " с целью обеспечения требуемой точности результатов количественного химического анализа (КХА) в процессе текущих измерений на основе признания соответствия характеристик погрешности ( или ее составляющих) результатов КХА, выполняемых для целей контроля приписанным характеристикам погрешности (или ее составляющим)”  (МИ 2335), указанным в свидетельстве о метрологической аттестации МВИ.

В данной МВИ предусматривается проведение оперативного контроля воспроизводимости и точности.

Проведение статистического контроля воспроизводимости и правильности - один раз в год (по рекомендациям МИ 2335) по данным журналов систематических измерений.

Регистрацию результатов внутреннего контроля рекомендуется вести в специальных лабораторных журналах. Допускается регистрация результатов внутреннего контроля в лабораторных журналах текущих измерений проб с выделением полученных результатов и их оценки.

Оперативный контроль воспроизводимости результатов измерений проводят систематически раз в смену или в другой выбранный и зафиксированный в журнале промежуток времени.

Оперативный контроль воспроизводимости результатов измерения проводят по размаху 2-х результатов анализа содержаний  в рабочей пробе.

Результат контроля признают удовлетворительным, если выполняется следующее условие:

½Х1 ¾ Х2½ < Д,

где Х1- первичный результат измерения (может быть получен при ранее проведенных анализах);

Х2 - повторный результат измерения  в одной и той же пробе;

Д   - норматив оперативного контроля воспроизводимости, который

вычисляется по формуле:

Д= Q(Р,2)* s (D),

где s (D) - характеристика случайной составляющей МВИ ( см. Свидетельство о МА МВИ);

Q(Р,2) - коэффициент, зависящий от выбранной доверительной ве-роятности и числа контрольных измерений ( для Р=0,95 равен 2,77).

При превышении норматива проводят повторное контрольное измере-ние. Если при повторном измерении норматив контроля будет превышен, измерения прекращают до выяснения и устранения причин, вызвавших нарушение нормального хода анализа.

Оперативный контроль погрешности результатов измерений проводят при смене партии реактивов, средства измерения.

Точность контрольного измерения, а также точность результатов анализа рабочих проб, выполненных одновременно с образцом для контроля, признают удовлетворительным, если

½Х-С½< К ,

где Х- результат контрольного измерения;

С- его аттестованное значение;

К- норматив оперативного контроля точности, формируемый

композицией  систематической  и случайной составляющей

суммарной погрешности.

Норматив К для доверительной вероятности 0.95 составляет:

К=,

где  - характеристика суммарной  погрешности.

Для  определения систематических составляющих суммарной погрешности средств измерений ( а также результатов анализов по МВИ ) может проводиться их сличение с эталонными или образцовыми средствами измерений   (или ранее аттестованными МВИ). Сличения могут применяться и в тех случаях, для которых еще не созданы эталоны или образцовые средства измерений,  обеспечивающие их поверку с требуемой точностью.

Требования к организации и проведению сличения изложены в МИ 1832.

# 10. Модели для дозиметрии внутреннего облучения.

Доза внутреннего облучения определяется с помощью расчетных методов дозиметрии.  Исходными данными для расчета являются результаты систематического определения содержания радионуклидов в организме человека или отдельных органах и системах, в биологических и физических пробах.

Расчет поступления и дозы осуществляется с использованием ряда моделей, включая модель барьерного органа, через который поступают радионуклиды (дыхательная система), модель биокинетики радионуклида в организме (удержание радионуклида в организме и его выведение), и дозиметрические модели органов и систем человека (желудочно-кишечный тракт, костная система и др.). Все расчеты доз выполняются для математической модели “условного” человека различного возраста.

Модели кинетики переноса частиц  в барьерных органах и биокинетики радионуклидов в организме описывают их поведение для ингаляционного и перорального путей поступления.  Для ингаляционного пути поступления в моделях учитываются физико-химические характеристики вдыхаемых аэрозолей ( дисперсность и химическая форма поступающих соединений).

Модели постоянно уточняются и совершенствуются и, в частности, числовые значения дозовых коэффициентов (доза на единичное поступление, Зв/Бк), пределы годового поступления и допустимой объемной активности в НРБ-96 получены с использованием новых моделей для взрослого “условного” человека, принятых после выхода Публикации 60 МКРЗ и значительно отличающихся от использованных в Публикации 30 МКРЗ.

Модели предназначены для дозиметрии внутреннего облучения и разрабатываются с главной целью: обеспечить стандартизованную основу для определения индивидуальной дозы внутреннего облучения человека. Эти “стандартные” модели рекомендуются МКРЗ для использования при планировании, организации и проведении ИДК внутреннего облучения персонала.

Одновременно МКРЗ всячески приветствует и поощряет любые исследования, направленные на уточнение параметров моделей поведения радионуклидов в барьерном органе и в организме человека с учетом реальных, а не стандартизованных, физико-химических характеристик поступающих в организм соединений радионуклидов.

Для целей настоящего документа из вышеизложенного вытекает ряд требований и рекомендаций.

В методиках расчета дозы (интерпретации результатов измерений) для целей ИДК необходимо применять современные стандартные модели, рекомендованные МКРЗ и использованные в НРБ-96.

Результаты уточнения поведения радионуклидов в дыхательной системе и организме человека, если они в принципе не противоречат рекомендованным МКРЗ  моделям, необходимо выражать в виде новых констант обмена (передачи) в рамках стандартных моделей.

Погрешности, обусловленные точностью  используемых стандартных моделей, не должны учитываться при аттестации методик расчета дозы для ИДК. Это означает, что погрешность определения дозы при ИДК будет определяться только погрешностью применяемой при контроле МВИ.

В случаях отсутствия надежной информации о физико-химических характеристиках вдыхаемых аэрозолей, путях поступления или других необходимых данных, допускается представление результата определения дозы в протоколе в виде интервала, ограниченного минимальным и максимальным значениями оцениваемой дозы (см. также Прил. 2).

Допускается применение стандартных моделей для оценки дозы и первичной сортировки пострадавших в случаях аварийного поступления, когда предел дозы (20 мЗв) значительно превышается. Для более точной оценки дозы необходимо получать индивидуальные параметры поведения радионуклида в дыхательной системе и в организме и проводить оценки доз для органов депонирования, в том числе, и в единицах поглощенной дозы.

# 11. Интерпретация результатов измерений активности в величинах поступления и эффективной дозы.

Существуют три основных пути поступления радионуклидов в организм человека: ингаляционный ( с вдыхаемым воздухом), алиментарный ( с пищей и водой) и перкутанный (через поверхность неповрежденной кожи). Для профессионалов основной путь - ингаляционный. Пероральный путь поступления должен быть исключен административными мероприятиями ( запрещение принимать пищу на рабочем месте и обязательное мытье рук при курении). В некоторых случаях поступление может происходить через поверхность неповрежденной кожи или через раневые поверхности ( поступление непосредственно в кровь в отсутствии барьерного органа). При интерпретации результатов измерений это необходимо учитывать, оценивая возможный вклад от неингаляционного поступления.

Интерпретация результатов измерений активности радионуклидов, получаемых при проведении ИДК  с использованием прямого или косвенного метода дозиметрии внутреннего облучения, должна осуществляться на основе соответствующих стандартных моделей переноса (транспорта) радионуклидов в организме человека.

Модели описывают поведение радионуклида в организме для любых путей поступления и физико-химических характеристик аэрозолей ( дисперсность, плотность поступающих аэрозолей и химическая форма поступающих веществ) (см. Приложение Б).

Указанные модели позволяют предсказывать активность радионуклида, содержащуюся в тканях и органах и выводимую с различными продуктами экскреции в различные моменты времени после поступления. Таким образом, решая прямую задачу, можно  рассчитать его активность в любых органах и системах, а также выводимую активность, в любые моменты времени.

Решая обратную задачу, можно по измеренной величине активности в организме, отдельных органах или в выделениях (например, моча, кал) определить уровень поступления, а затем и дозу, зная  дозовый коэффициент на единичное поступление. Решение этой задачи возможно только при заранее определенных допущениях ( см. раздел 13 и Прил. Б ), которые должны быть оговорены в методиках расчета поступления и дозы. Это прежде всего касается вопросов, связанных с характером поступления во времени,  его продолжительностью, временем между окончанием поступления и измерением активности с помощью инструментального метода.

В общем виде значение поступления определяется из соотношения:

ï(ç)=À(ç)f(t,d,S)(ççï),

где А - активность, измеренная либо в организме или отдельных органах и тканях, либо в выделениях; f - функция, определяющая содержание активности в организме, отдельных органах и тканях или в выделениях на единицу поступления для рассматриваемых временных характеристик поступления (t - обобщенный временной параметр) и физико-химических характеристик поступающих аэрозолей (d=АМАД или АМТД, а S - класс соединения при ингаляции).

Учитывая сложность проведения расчетов с использованием моделей, упомянутых в разделе 10,  все расчеты поступления и дозы следует выполнять с использованием единого программного обеспечения, разработанного и рекомендованного РНКРЗ для получения дозовых коэффициентов во всем диапазоне дисперсности аэрозолей (0,001 - 100 мкм) и классов соединений при ингаляции.

К числу входных данных методики расчета поступления и дозы относятся:

— измеренные значения активности радионуклидов в пробе или организме;

— значения АМАД или АМТД поступающих аэрозолей ( лучше распределение частиц по диаметрам, поскольку оно может быть и бимодальным или даже сложнее);

— класс  поступающих соединений при ингаляции ( их химическая форма);

— характеристики ритма поступления.

# 12. Неопределенности при оценке поступления и дозы.

Неопределенности оценки поступления и дозы, возникающие при интерпретации результатов инструментальных измерений, обусловлены как погрешностями измерений, так и принятыми при расчете моделями и допущениями.

Точность любых измерений зависит прежде всего от уровня измеряемой активности и от точности градуировки средств измерения, используемых при контроле.

Значение минимальной измеряемой активности (МИА) для каждого измеряемого радионуклида рассчитывается по данным измерения фона и чувствительности детектирования при градуировке средства измерения.

Для прямого метода наибольшие неопределенности могут возникать вследствие различий в геометрии измерения реального распределения радионуклида(ов) в организме от использованной при градуировке с помощью антропоморфных или иных моделирующих фантомов, что особенно  сильно будет выражено при регистрации  фотонов малых энергий. Указанная неопределенность не устраняется увеличением времени измерения.

Для косвенного метода точность измерения физических или биологических проб также зависит от геометрии измерения, но обычно счетная геометрия воспроизводится более точно, хотя при измерении малых активностей (около 1 мБк) требуется увеличение времени измерения для обеспечения приемлемой  погрешности.

Наибольшие неопределенности при оценке поступления и дозы связаны с использованием стандартных моделей, описывающих поведение радионуклидов в организме, точность которых зависит от большого числа слабо поддающихся учету факторов. Однако, если при ИДК значение предела дозы для персонала группы А не превышается, то неопределенность за счет этих моделей можно не учитывать (раздел 10).

Неопределенности могут возникать и за счет недостаточно точного знания реальных физико-химических характеристик поступающих при ингаляции аэрозолей. В этом случае особенно важно хорошо знать дисперсность частиц, влияющую на величины отложения в различных отделах дыхательной системы. Наблюдаются случаи, когда поступающий радионуклид может быть представлен не одним химическим соединением, а присутствовать в виде нескольких химических форм. Если указанные характеристики известны лишь приблизительно, то в этом случае связанные с ними неопределенности могут не учитываться, когда предел дозы при ИДК не превышается.

При использовании косвенного метода неопределенности могут возникать за счет временной вариабельности суточной экскреции радионуклида, которые иногда являются более значимыми, чем различия между стандартной моделью биокинетики и усредненной за длительный промежуток времени индивидуальной биокинетикой.

Индивидуальные особенности транспорта частиц в дыхательной системе и кинетики радионуклида в организме для реальных характеристик поступивших аэрозолей могут быть учтены в рамках исследований при осуществлении аварийного (специального) контроля, когда пределы поступления и дозы превышаются.

Неопределенности могут быть связаны и с принятыми при расчете поступления предположениями, касающимися ритма поступления (равномерное, совокупность ряда случайных неоднородных поступлений, однократное и т.п.). Например, при правильном выборе периода (интервала) сбора проб выделений или измерений на СИЧ, допущение, что поступление происходит в середине интервала контроля ( а не в начале или в конце), может привести к тому, что расчетное поступление будет отличаться от реального не более, чем в три раза.

Неопределенности могут возникать, если при расчетах не учитывается возможность поступления радионуклида не только ингаляционным путем, но и перкутанным (как в случае с тритием) или даже пероральным (например при курении).

При расчете поступления и дозы по данным контроля объемной активности радионуклидов на рабочем месте ( для принятия решения о введении ИДК) неопределенности возникают в силу тех же самых причин, к которым можно добавить:

—  отличие индивидуальной объемной активности в зоне дыхания от данных стационарного пробоотбора при определении поступления по этим данным;

—  отличие скорости дыхания при выполнении работ от стандартной величины (2,5 * 106 л/год), принятой в НРБ-96;

—  условия ношения средств индивидуальной защиты органов дыхания.

При использовании того или иного метода контроля необходимо свести указанные неопределенности к минимуму, например:

—  определить дисперсный состав присутствующих на данном рабочем месте аэрозолей и класс соединения при ингаляции;

—  по данным стационарного,  индивидуального пробоотбора или другим данным (мазки из носа) определить наиболее вероятный ритм ингаляционного поступления;

—   использовать наиболее эффективные методы контроля;

—  увеличить число индивидуальных анализов выделений, используя суточные их количества и отбор проб в течение нескольких дней подряд;

—  увеличить, если это возможно и целесообразно, частоту проведения контроля;

—  использовать наиболее реалистичные фантомы при градуировке СИЧ;

—  установить индивидуальные коэффициенты использования средств защиты органов дыхания и т.д.

# 13. Планирование программы индивидуального контроля внутреннего  облучения.

## 13.1. Обоснование принятия решения о введении контроля.

Решение о введении ИДК внутреннего облучения для каждого конкретного работника , т.е. внесение его в программу контроля, основывается прежде всего на данных контроля радиационной обстановки на рабочем месте при выполнении тех или иных операций.

На решение о проведении ИДК должны влиять три основных технических  фактора: ожидаемый уровень дозы или поступления в организм в соотношении с соответствующими установленными пределами, наиболее вероятные изменения дозы или поступления, а также сложность методов измерения и интерпретации, составляющих программу контроля.

Если на данном рабочем месте имеется большая вероятность того, что поступление радионуклида(ов) может превысить некоторый установленный контрольный уровень (по дозе), то такое рабочее место должно быть под контролем, а для работников должен вводиться ИДК.

Значения эффективной дозы внутреннего облучения при ингаляционном поступлении радионуклидов рассчитываются по результатам измерения объемной активности в воздухе в течение года, получаемым с помощью стационарных или индивидуальных пробоотборников, по специальной методике.

При проведении таких расчетов необходимо ориентироваться не на средние значения концентрации активности радионуклидов в воздухе, а знать распределение и его параметры. Обычно это логарифмически нормальное распределение, которое характеризуется значением медианы и геометрического стандартного отклонения (g). Особенно важен последний параметр - g, поскольку при малых значениях медианы, но при больших  g ~3-4, максимальные концентрации будут в 30-60 раз больше и это надо учитывать при выборе того или иного вида контроля.

Индивидуальный контроль внутреннего облучения постоянно используется лишь для работающих в условиях, при которых  можно ожидать значительных поступлений радионуклидов в организм человека.

Программы контроля внутреннего облучения обычно ограничиваются их стоимостью, связанной с разработкой научных программ, техническим и аппаратурным обеспечением, поэтому очень важно, чтобы отбор лиц для индивидуального контроля был максимально строгим и тщательным.

Индивидуальный контроль внутреннего облучения лиц, непосредственно работающих с радиоактивными веществами, как правило, проводится  при следующих операциях:

а) выполнение работ с большим количеством газообразных и летучих        материалов, например, с тритием и его соединениями, на крупномасштабных производствах, при производстве светосоставов или с окисью трития на тяжеловодных реакторах;

б) переработка естественного или обогащенного урана и на производстве реакторного топлива в условиях частого загрязнения рабочих мест;

в) производство плутония и других трансурановых элементов;

г) дробление и очистка урановой руды;

д) производство больших количеств радионуклидов;

е) ремонт и дезактивация оборудования при вышеперечисленных операциях;

ж) работы по разборке и уничтожению ядерных боезарядов.

Для установлении необходимости индивидуального контроля внутреннего облучения при анализе результатов контроля загрязненности воздушной среды  могут быть выделены три ситуации:

а) загрязнение происходит в результате очень редких, обычно случайных происшествий;

б) не изменяющееся, но существенное длительное загрязнение в процессе нормальных операций;

в) непродолжительное, но достаточно частое загрязнение в результате незначительных нарушений.

Различия между ситуациями а) и в) определяются частотой происшествий. Если случаи загрязнения происходят приблизительно раз в месяц, то это относится к ситуации в).

Оценка должна основываться на общем обзоре длительного опыта работ. Если эта оценка подтверждает, что вероятность поступления мала, то нет необходимости в контроле. Однако, если загрязнение имело место, может возникнуть необходимость в индивидуальном контроле. Такое загрязнение можно определить контролем рабочего места или оно может следовать из анализа производственных условий.

В ситуации б) основным источником информации является контроль загрязнения воздуха. Если по данным контроля воздуха в зоне дыхания среднегодовая концентрация меньше 1/20 допустимой концентрации радионуклидов в воздухе, то нет необходимости в индивидуальном контроле внутреннего облучения.

В ситуации в) результаты контроля воздуха обычно характеризуют воздух на рабочем месте, а не в зоне дыхания. Если среднегодовой показатель контроля воздуха меньше (1/20 - 1/40)ДОА, то нет необходимости в индивидуальном контроле внутреннего облучения.

В связи с тем, что в отдельных случаях радионуклиды могут поступать и перкутанным путем, но нет обязательной корреляции между уровнями загрязнения поверхностей на рабочем месте и величиной поступления, при среднегодовом загрязнении поверхностей свыше 0,3 допустимого уровня загрязненности проводится информационный контроль внутреннего облучения, даже и в отсутствие загрязнения воздушной Среды.

## 13.2. Определение физико-химических характеристик аэрозолей.

Расчет значений ОЭД внутреннего облучения по данным измерения объемной активности аэрозолей на рабочем месте требует достаточно точного знания дозового коэффициента, связывающего ингаляционное поступление и дозу (Зв/Бк). Этот коэффициент для каждого отдельного радионуклида сложным образом зависит от дисперсности аэрозолей и класса соединений радионуклида при ингаляции.

Дисперсность аэрозолей и класс соединения радионуклида должны быть известны службе радиационной безопасности еще до принятия решения о введении ИДК внутреннего облучения, поскольку без этих данных нельзя достаточно точно оценить ожидаемые уровни поступления и дозы.

На практике класс соединения при ингаляции и дисперсность поступающих аэрозолей не всегда являются строго неизменными даже для одного и того же производства или участка технологической цепочки. Поэтому желательно регулярно получать подтверждения по указанным величинам, оценить которые можно с помощью соответствующих методик их определения.

На рассматриваемом рабочем месте (участке) в организм персонала могут поступать одновременно несколько радионуклидов. Поэтому в целях планирования адекватной программы ИДК необходимо также знать и нуклидный состав аэрозолей.

### 13.2.1. Нуклидный состав аэрозолей.

Определение нуклидного состава аэрозолей с использованием спектрометрических методов необходимо для определения контролируемых при ИДК радионуклидов и установления контрольных уровней, в том числе и  для смеси с учетом вклада каждого из них.

Знание нуклидного состава аэрозолей является обязательным требованием, поскольку оно является определяющим при выборе метода дозиметрии (прямой, косвенный) при планировании ИДК и соответствующих МВИ.

Например, при планировании для целей ИДК косвенного метода дозиметрии и радиометрических МВИ, знание вкладов в активность аэрозолей от других, неконтролируемых радионуклидов, позволяет выбрать оптимальный вариант способа радиохимического выделения контролируемого радионуклида (в присутствии мешающих примесей), применяемого в МВИ.

При планировании для целей ИДК прямого метода дозиметрии, знание нуклидного состава и вкладов отдельных радионуклидов в дозу, позволит существенно упростить как программу измерения на СИЧ и обработки аппаратурных спектров (в МВИ), так и программу  расчета поступления и эффективной дозы в методике интерпретации результатов измерений.

Методики определения нуклидного состава должны быть аттестованы и для оценочных расчетов ожидаемых поступлений достаточно знать соотношение активностей радионуклидов, входящих в состав аэрозолей.

### 13.2.2. Дисперсность аэрозолей.

В современной модели дыхательной системы, принятой в НРБ-96, величина отложения частиц в процессе их транспорта в различных отделах (камерах) зависит от размера вдыхаемых частиц, параметров дыхания при различной рабочей нагрузке и рассматривается независящей от химической формы поступающего соединения.

Параметры отложения определены в зависимости от возраста человека для частиц с размерами в щироком диапазоне. В диапазоне диаметров частиц от 0,6 нм до 0,5 мкм дисперсность характеризуется медианным по активности термодинамическим диаметром (АМТД), а в диапазоне от 0,5 мкм до 100 мкм - медианным по активности аэродинамическим диаметром (АМАД).

Из известных методов определения дисперсности аэрозолей наибольшее распространение получили метод многослойных фильтров и метод многокаскадных импакторов. С помощью этих методов получают гистограммы распределения частиц аэрозолей по диаметрам и параметры этого распределения - значения АМТД и АМАД.

Оба метода находятся в стадии развития и совершенствования в проблемных исследовательских лабораториях, хотя и применяются достаточно давно.

Основные требования к  этим методам заключаются в обеспечении:

—   надежной градуировки с помощью стандартизованного аэрозоля;

—  достаточной чувствительности, позволяющей проводить измерения при малых значениях объемной активности ( менее  1/20 ДОА).

### 13.2.3. Класс химических соединений при  ингаляции.

В современной модели дыхательной системы человека  очищение легких от отложившихся в них при вдыхании радиоактивных аэрозолей происходит посредством двух механизмов: механического переноса частиц в желудочно-кишечный тракт и постепенного растворения аэрозольных частиц с последующим переходом радионуклида в кровяное русло. В зависимости от скорости поступления радионуклида в кровь все химические соединения подразделяются на три следующих класса:  Б - быстрый, П - промежуточный и М - медленный.  Класс радионуклидов при вдыхании ( ингаляционный класс) определяется в соответствии с химической формой, в которой они находятся.

В модели принимается, что поступление в кровь не зависит от места отложения радионуклида в дыхательной системе, а зависит от химической формы соединения и характеризуется определенной скоростью перехода.

Модель позволяет проводить изменение скорости перехода в кровь со временем, поэтому в принципе даже рекомендуется получать и использовать константы, специфические для данного поступающего соединения радионуклида.

Для этих целей используются различные комбинации экспериментальных in vitro-тестов химической растворимости в модельных средах и in vivo-тестов на животных с использованием реальных промышленных аэрозолей.

Соответствующие стандартные методики для указанных тестов пока отсутствуют (разработка только начинается) и в практике необходимо использовать рекомендации по классам соединений радионуклидов при ингаляции, указанные в  Прил. П-3  НРБ-96.

## 13.3. Выбор метода контроля.

Выбор метода для реализации в программе контроля зависит от многих факторов: вида контроля, контролируемых радионуклидов, ожидаемых уровней поступления, количества подлежащих контролю лиц, чувствительности МВИ, сложности и трудоемкости организации и проведения контроля, а также стоимости выполняемых работ.

При использовании косвенного метода  для целей информационного контроля можно применять данные по мазкам из носа, позволяющие оценить вариабельность поступления и служить хорошим обоснованием для принятия решения о введении текущего контроля. Необходимо помнить, что этот способ позволяет лишь грубо оценить поступление и лучше его применять в сочетании с использованием индивидуальных пробоотборников. Измерения проб мочи и кала при информационном (входном )контроле позволяют получить начальные фоновые показатели.

Текущий контроль проводится чаще всего с использованием проб мочи, а для оперативного контроля пробы мочи не всегда обеспечивают получение надежных результатов и лучше использовать пробы кала, мазки из носа (с указанной оговоркой) или индивидуальные пробоотборники.

При аварийном (специальном) контроле необходимо одновременно использовать пробы мочи и кала, что позволяет оценить класс поступившего соединения и возможные отклонения от применяемых стандартных моделей. Ценная информация об ингаляционном классе поступивших соединений может быть получена при измерениях проб крови.

При использовании прямого метода для информационного контроля  возможно применение простейших однодетекторных СИЧ, тогда как для текущего и оперативного контроля необходимо применять более усложненные варианты таких установок, например, с тремя детекторами.

Если обеспечивается достаточная для целей контроля чувствительность, при контроле альфа-излучающих радионуклидов возможно применение соответствующих СИЧ ( например, для измерения Am-241 ).

## 13.4. Программы индивидуального контроля для нормальных условий      работы и в случае инцидентов и аварий.

Программы индивидуального контроля для условий нормальной работы и на случай возникновения аварийной ситуации должны различаться.

Радиологические последствия аварии могут осложняться получением травм или иным ущербом здоровью  работника. Медицинская помощь пострадавшим, и особенно в случаях, когда есть непосредственная угроза жизни работника, имеет приоритетное значение перед радиологическими операциями, включая оценку полученной дозы.

Большинство факторов, определяющих программу контроля при нормальных условиях работы, остаются теми же и для программы аварийного контроля, однако требования к контролю могут отличаться и быть значительно усложнены.

В программах аварийного контроля важное место занимают вопросы согласования взаимодействия усилий медицинских служб и радиологических ( дозиметрических) служб на различных этапах после возникновения аварии. Медицинские мероприятия, например, могут включать такие действия, как применение хелатотерапии, лаважа легких, различных лекарственных средств и т.п., которые могут существенно влиять на реконструкцию доз в поздние периоды. С другой стороны,  эти мероприятия обычно проводятся на основании первичных оценок поступления и дозы для пострадавших.

Индивидуальный аварийный контроль проводится обычно с использованием тех же методов и средств измерения, что и при ИДК для нормальных условий работы. Однако, в зависимости от ожидаемого сценария аварии, могут использоваться другие средства измерения и соответствующие МВИ, а также специфические методики расчета поступления и дозы, в которых необходимо учитывать индивидуальные особенности поведения радионуклида в барьерных органах и в организме. При этом результаты расчетов должны выражаться не только в единицах эквивалентной и эффективной дозы, но также и в единицах поглощенной дозы для оценки детерминированных эффектов.

В методиках определения поступления должны быть сформулированы требования к  проведению измерений в условиях сильного поверхностного загрязнения, к анализируемым образцам биопроб, периодичности сбора этих проб или проведения измерений на СИЧ, и другие особые требования. В методиках должны учитываться случаи изменения химической формы при аварии ( например, при аварийном освобождении гексафторида урана образуются фтористый водород и гидроокиси фтористых соединений урана).

При аварийных ситуациях в организм может поступать большое количество различных радионуклидов и может потребоваться одновременное использование прямого и косвенного методов и соответствующих, возможно и специальных, МВИ, например, по измерению активности в ранах и даже в секционном материале в случае гибели пострадавших. В методиках расчета доз должны отражаться способы учета различных путей поступления.

В целях осуществления аварийного ( специального ) контроля измерительная лаборатория должна быть специально подготовлена для проведения измерений более высоких уровней активности, чем в случае ИДК при нормальных условиях работы.

Принятые программы контроля должны периодически пересматриваться с учетом накопленного опыта, оценки необходимости, адекватности и эффективности контроля, а также и возможных изменений радиационной обстановки на рабочих местах вследствие изменений технологии или выполняемых персоналом операций.

# 14. Технический регламент индивидуального контроля.

Все методические вопросы, связанные с организацией и проведением ИДК внутреннего облучения должны быть отражены в документе, именуемом Технический регламент по методам контроля.

В этом документе должны быть отражены:

—  порядок организации и проведения контроля;

—  контролируемые радионуклиды и используемые МВИ;

—  вид контроля и контрольные уровни;

—  контролируемый контингент персонала;

—  периодичность контроля;

—  метод выполнения расчета поступления и дозы;

—  подготовка протокола результатов.

Для большинства конкретных производств (или отдельных участков технологической цепочки) необходимо определять и устанавливать в Техническом  регламенте обоснованный объем контроля, постоянно подтверждая и уточняя его с учетом изменяющейся радиационной обстановки. В данном документе рассматриваются лишь общие требования к составляющим регламента, которые необходимо учитывать при его разработке и введении.

Подготовка и обоснование Технического регламента является сложной исследовательской работой, проводимой специалистами в области дозиметрии внутреннего облучения.

Порядок организации и проведения контроля.  По сложившейся практике ИДК внутреннего облучения обычно проводится при ежегодных медицинских осмотрах персонала предприятия. В отдельных случаях контроль проводится при обследовании работника в стационаре или амбулаторно (вне рамок  медосмотра) по направлению цеховых врачей и службы дозиметрического контроля предприятия.

Большинство измерений при ИДК с оформлением результатов проводятся в биофизических лабораториях (БФЛ) центров госсанэпиднадзора медико-санитарных частей; в отдельных случаях (это прежде всего измерения на СИЧ) ИДК осуществляется в подразделениях служб дозиметрического контроля предприятий.

В целях повышения эффективности и качества ИДК внутреннего облучения персонала рекомендуется проводить обязательное согласование всех работ по организации и проведению ИДК между службами радиационной безопасности (дозиметрии) предприятия и БФЛ, в которых проводятся измерения и интерпретация их результатов.

Все вопросы, связанные с осуществлением ИДК, а именно, подготовка ежегодных графиков направления работников на обследование (на СИЧ, в БФЛ) с указанием сроков обследования, специальных требований к направляемому (если они имеются), ответственных за выполнение графика и представление (оформление) результатов и т.п., должны указываться в согласованном и утвержденном документе (приказе).

Важные с точки зрения обеспечения качества ИДК организационные вопросы могут отражаться и в Техническом регламенте ИДК.

Контролируемые радионуклиды и используемые МВИ. Перечень радионуклидов, поступление которых необходимо контролировать, определяется данными измерений нуклидного состава аэрозолей на рабочих местах (раздел 13).

В соответствии с требованиями, изложенными в разделах 6 и 13 , ИДК внутреннего облучения данного вида вводится при условии, если расчетное значение годовой эффективной дозы может превысить соответствующий контрольный уровень для одного или нескольких поступающих радионуклидов.

В Техническом регламенте должен быть указан полный перечень контролируемых радионуклидов (в качестве примера для атомных станций (АС) см. Приложение В), используемый метод контроля (прямой, косвенный) и рекомендуемые для проведения измерений аттестованные МВИ для каждого вида контроля.

Обоснование выбранных  для  контроля методов измерения производится на этапе планирования ИДК (раздел 13).

Вид  контроля и контрольные уровни.  Используемые виды контроля при проведении ИДК  устанавливают в Техническом регламенте в соответствии с данными в разделе 6 определениями. Для целей ИДК используют следующие  формы контрольных уровней: уровни регистрации, уровни исследования и уровни вмешательства.

Обнаруженное достоверное превышение контрольных уровней является основанием для принятия соответствующих решений:

— превышение уровня регистрации требует регистрации значения контролируемой величины (поступления или дозы, объемной активности);

— превышение уровня исследования требует изучения причин появления данного результата;

— превышение уровня вмешательства требует принятия мер по улучшению радиационной обстановки.

Для целей ИДК в Техническом регламенте устанавливаются следующие значения контрольных уровней для персонала группы А:

— уровень регистрации -  например, -    0,5 - 1 мЗв;

— уровень исследования - например, -    5 - 10 мЗв;

— уровень вмешательства - например, - 10 - 20 мЗв.

По приведенным значениям дозовых контрольных уровней могут устанавливаться соответствующие значения КУ для  объемной активности радиоактивных аэрозолей на рабочем месте для различных периодов радиационного контроля.

Значения  КУ, используемые для целей контроля радиационной обстановки и индивидуального контроля, должны устанавливаться с учетом дисперсности аэрозолей, химической формы поступающих соединений радионуклидов, возможных ошибок измерения и наличия других видов облучения (внешнее фотонное или нейтронное и т.п.).

Контрольные уровни устанавливаются с учетом достигнутого уровня защищенности персонала и должны обеспечивать условия, при которых суммарное радиационное воздействие на персонал будет меньше допустимого. Это означает, что при выборе значения КУ должны учитываться все одновременно действующие виды ионизирующего излучения и возможность уменьшения облучаемости  с учетом требований принципа оптимизации радиационной безопасности с использованием соответствующих методик оптимизации.

Контролируемый контингент персонала. Количество лиц, подлежащих индивидуальному контролю внутреннего облучения, определяется в соответствии с видом контроля и его периодичностью и в рамках возможностей (по затратам времени и финансов) проведения измерений с использованием прямого и косвенного метода дозиметрии.

При информационном контроле количество обследуемых лиц ограничивается представительной выборкой (критической группой), включающей: 1) не менее 10% от полного числа работающих при N>100 чел.; 2) 10 чел. при N=10-100 чел.; 3) все, если N<10 чел.

В случае 1) при невозможности охватить контролем 10% персонала за время установленной периодичности контроля это необходимо осуществить в течение 2-3 ближайших периодов контроля.

Допустимы  обоснованные отклонения от указанных здесь значений, связанные со спецификой отдельных конкретных работ, но они не должны приводить к ухудшению надежности информационного контроля с точки зрения выявления значимых случайных  поступлений.

Входной контроль является обязательным для всех лиц вновь поступающих на работу или переводимых из других участков.

В случаях оперативного (операционного) контроля или аварийного (специального) контроля количество контролируемых определяется числом участников работ, т.е. обследованию подлежат все участники работ с повышенной опасностью поступления при выполнении отдельных допусковых работ или при аварии.

В соответствии с требованиями разделов 6 и 13 текущий контроль обязателен для всего персонала, если превышается установленный в регламенте уровень исследования. В противном случае текущий контроль носит выборочный характер и численность контролируемых определяется (как и в случае информационного контроля) в зависимости от численности работников следующим образом:

1) 30%, или все за 3 ближайших периода контроля, если N>100 чел.;

2) 50%, или все за 2 ближайших периода контроля, если N=10-100 чел.;

3) все, если N<10 чел.

Периодичность контроля. Периодичность ИДК внутреннего облучения должна обеспечивать объективное отражение реального поступления и накопления радионуклидов в организме и, тем самым, условий труда работников, одновременно позволяя избегать излишних расходов на недостаточно информативные обследования.

Периодичность контроля определяется многими факторами, главными из которых являются:

1) ритм (характер) поступления: хроническое равномерное или неравномерное поступление, отдельные (в том числе и большие) случайные поступления на фоне малого квазиравномерного и т.п.;

2) уровни загрязнения воздуха;

3) функция удержания радионуклида в организме и критических органах с соответствующими эффективными периодами полувыведения;

4) значения контрольных уровней по основным защитным критериям (поступление, доза);

5) нижний предел чувствительности используемых приборов и метода контроля по контролируемому параметру (минимально измеряемая активность, соответствующее ей минимальное определяемое поступление и доза).

С учетом указанных факторов для каждого контролируемого радионуклида устанавливается определенная периодичность контроля, при обосновании которой  необходимо  принимать во внимание также и затраты на проведение контроля.

Максимальная адекватность и эффективность контроля для быстро выводящихся из организма радионуклидов обеспечивается при минимальных интервалах контроля и максимальной чувствительности МВИ.

Периодичность текущего и информационного контроля в принципе должна быть одинаковой для данного радионуклида, но поскольку последний проводится при меньших уровнях загрязнения воздуха, то требуются более чувствительные методы и приборы, позволяющие обеспечить регистрацию поступления до того, как оно ввиду выведения и распада активности радионуклида станет недоступным для измерения. Более чувствительные методы обеспечивают, таким образом, более длительные интервалы между измерениями.

При равномерном хроническом поступлении, когда скорости поступления и выведения находятся в равновесии и любое измерение при контроле является представительным, его периодичность может быть ограничена до 1 раза в год. Однако, если в соответствии с методикой интерпретации результатов измерений для оценки поступления (и дозы соответственно) требуются несколько измерений, то частота контроля будет больше 1 раза в год. То же самое будет и в случае, если объемная активность радионуклидов изменяется в значительной степени и (или) существует опасность отдельных больших поступлений (и не только ингаляционных), поскольку при контроле 1 раз в год можно пропустить значительное поступление. Очевидно, что в этих квазиравномерных условиях хронического поступления периодичность контроля в пределах эффективного периода полувыведения (из организма или критического органа) позволит не пропустить отдельное значимое поступление радионуклида.

Для рассмотренного равномерного или квазиравномерного хронического поступления при условии равновесия между поступлением и выведением частота текущего контроля, например, с использованием прямого метода (СИЧ) измерения содержания активности во всем теле может достигать 12 раз в год, как и в случае измерения содержания радионуклидов иода в щитовидной железе.

При контроле поступления урана, ввиду значительно большей доли выводимой медленной компоненты (на единицу поступления), чем, например, для плутония, частота контроля с помощью косвенного метода должна быть не менее 3 - 4 раз в год, с тем, чтобы не пропустить отдельные значимые поступления.

Если работники контактируют с особо токсичными радионуклидами (например плутоний, кюрий, америций и т.п.), и при этом условия равномерного хронического поступления не выполняются, то накопление их в организме является следствием отдельных случайных поступлений (например, при ремонтных работах) на фоне малого равномерного. Увеличение частоты контроля в этом случае не оправдано в связи с недостаточной чувствительностью обычно используемого косвенного метода. В этих случаях в практике необходимо использовать частоту контроля не менее 1 раза в год, но для получения надежного результата пробы при обследовании отбираются в течении 2 - 3 дней подряд, и это специально должно быть оговорено в Техническом регламенте.

Если поступает смесь радионуклидов, то периодичность контроля определяется в пределах минимального эффективного периода полувыведения из числа основных дозообразующих радионуклидов - компонентов смеси.

Указанные составляющие объема контроля, а именно контролируемые радионуклиды, виды контроля, контингент, периодичность контроля должны быть отражены в Техническом регламенте, подготовка и обоснование которого в большинстве случаев являются сложной исследовательской работой, проводимой специалистами в области дозиметрии внутреннего облучения.

Метод выполнения расчета поступления и дозы.  Расчет поступления и дозы в соответствующих методиках регламента должен проводиться в рамках стандартных моделей с использованием необходимого программного обеспечения. Все принимаемые допущения и предположения, связанные с восстановлением поступления по данным инструментальных измерений при ИДК, должны быть строго оговорены в МВР вместе с оцененной дополнительной погрешностью, обусловленной принятыми допущениями.

Методика расчета доз должна заканчиваться рекомендациями по оформлению протокола для занесения полученных результатов в банк данных по ИДК.

# 15. Запись и хранение результатов измерений и определения дозы.

Для каждого профессионального работника должна быть предусмотрена система записи результатов ИДК или иной оценки дозы в карточке индивидуального учета или  на магнитных носителях в целях создания базы данных  индивидуального контроля организации.

Поскольку при контроле внутреннего облучения расчетное значение дозы получается на основе инструментальных измерений, необходимо иметь также и базу данных этих первичных измерений, которая может быть использована  при пересчете значений дозы в случае изменений или уточнений в МВР.

Поскольку все расчеты поступления и дозы внутреннего облучения выполняются с использованием автоматизированных программ, желательно иметь программно-реализованную автоматизированную систему учета первичных результатов измерений (Приложение Д), в которой должно быть отражено следующее:

— входные данные о контролируемом работнике ( ф.и.о., таб. №, год рожд., место работы и т. п.);

— краткая информация о характере выполняемой работы;

— дата отбора пробы  и ее объем;

— дата и результат измерения за вычетом фоновой составляющей;

— использованная МВИ ( метод анализа и измерения);

— другие дополнительные сведения в соответствии с используемым методом контроля (прямой или косвенный).

В системах учета (базах данных) результатов ИДК отражаются сведения о величинах расчетного поступления и эффективной дозы за год, а также суммирования накопленной дозы за весь период работы с указанием МВР, т.е. способов их получения; отдельно фиксируются дозы, получаемые при нормальных условиях работы, и дозы, обусловленные возникновением аварийных ситуаций или аварий.

Все записи результатов измерений и определения дозы должны осуществляться в соответствии с методическими указаниями по ведению автоматизированного учета индивидуальных доз облучения персонала.

Записи результатов ИДК хранятся в течение всего срока работы и в последующем до достижении работником возраста 75 лет или не менее, чем в течение 30 лет после окончания работы в условиях воздействия ионизирующего излучения.

# Приложение А (справочное). Концепция эффективной дозы

В НРБ-96 для оценки вклада в суммарный ущерб воздействия на человеческий организм источников внутреннего облучения введено понятие ожидаемой полувековой эффективной (эквивалентной) дозы,

После поступления в организм радиоактивного вещества оно в течение некоторого времени формирует с изменяющейся мощностью эквивалентную дозу в тканях тела. Временной интеграл мощности эквивалентной дозы называется полувековой эквивалентной дозой HT(),

HTτ=HTtdt,                           (1)

где t0 – момент поступления, а HT(t) – мощность эффективной или эквивалентной дозы к моменту времени t на орган или ткань T;  – время интегрирования (в годах) вслед за поступлением составляет 50 лет. Аналогичным образом определяется и полувековая эффективная доза ET(). Когда НРБ-96 упоминает эквивалентную или эффективную дозу, накопленную за данный период времени, подразумевается, что включены все полувековые дозы от поступлений, произошедших за этот период.

Рекомендации НРБ-96 в значительной степени посвящены обоснованию того важнейшего положения, согласно которому только величину полувековой дозы можно использовать в качестве меры пожизненного ущерба здоровью человека и его потомков, нанесенного воздействием источников внутреннего излучения. Согласно концепции эффективной дозы сам факт поступления радиоактивного вещества в организм уже следует рассматривать как событие, за которым неотвратимо следует нанесение человеку определенного пожизненного ущерба. Величину этого ущерба НРБ-96 напрямую связывает с величиной полувековой эффективной дозы.

Мерой суммарного пожизненного ущерба от комбинированного воздействия источников внутреннего и внешнего излучения является сумма полувековой эффективной дозы внутреннего облучения и эффективной дозы внешнего облучения.

Суммарная годовая эффективная доза внутреннего облучения при поступлении в организм нескольких радионуклидов равна сумме годовых эффективных доз внутреннего облучения от поступления в организм отдельных радионуклидов. Если по результатам измерений выявлено поступление нескольких радионуклидов, то оценка доз производится по ним отдельно, после чего определяется суммарная годовая эффективная доза внутреннего облучения.

НРБ-96 устанавливают две категории облучаемых лиц:

- Персонал – работники предприятий, где ведутся работы с техногенными ИИИ. Делится на две группы:

- группа А - профессиональные работники, в обязанности которых входит работа в полях ионизирующих излучений, в том числе с техногенными источниками;

- группа Б - работники, в профессиональные обязанности которых не входит работа в полях ионизирующих излучений (в том числе работа с техногенными источниками), но могущие по условиям расположения рабочих мест подвергаться облучению выше фонового.

- Население, включая лиц из персонала, вне сферы и условий их производственной деятельности.

Под профессиональным облучением в НРБ-96 понимается воздействие ионизирующего излучения на работников в процессе их работы с техногенными источниками излучения за исключением воздействий источников излучения, исключенных из-под контроля НРБ-96.

Требования Норм радиационной безопасности НРБ-96 не распространяются на источники ионизирующего излучения, создающие годовую эффективную дозу менее 10 мкЗв при любых условиях их использования, а также на космическое излучение на поверхности Земли и облучение, создаваемое содержащимся в организме человека 40K, на которые практически невозможно влиять.

Согласно НРБ-96 профессиональное облучение любого работника должно контролироваться так, чтобы не превышались нижеследующие пределы годовой дозы:

- годовая эффективная доза в 20 мЗв/год, усредненная за пять последовательных лет;

- годовая эффективная доза в 50 мЗв за любой один год,

- годовая эквивалентная доза на хрусталик глаза в 150 мЗв/год;

- годовая эквивалентная доза на конечности (кисти рук и стопы ног) или на кожу в 500 мЗв/год.

Пределы годовой дозы установлены на уровнях, которые признаны в качестве предельно допустимых в условиях нормальной работы. Соблюдение предела годовой дозы предотвращает возникновение детерминированных эффектов; вероятность стохастических эффектов сохраняется при этом на приемлемом уровне. Источник облучения находится при этом под необходимым контролем и в безопасном состоянии.

Годовая эффективная доза облучения равна сумме эффективной дозы внешнего облучения, накопленной за календарный год, и ожидаемой эффективной дозы внутреннего облучения, обусловленной поступлением в организм радионуклидов за этот же период.

Основные дозовые пределы облучения лиц из персонала и населения не включают в себя дозы от природных, медицинских источников ионизирующего излучения и дозу вследствие радиационных аварий. На эти виды облучения устанавливаются специальные ограничения.

Дозы облучения, как и все остальные допустимые производные уровни персонала группы Б не должны превышать 1/4 значений для персонала группы А.

Определенные пределы дозы приложимы к сумме соответствующих доз от внешнего облучения за год и к соответствующим ожидаемым дозам от поступления радионуклидов за то же время. В целях соответствия пределам дозы, следует учитывать сумму индивидуальных эффективных или эквивалентных доз от внешнего облучения за год и ожидаемой эффективной или эквивалентной дозы от поступлений радиоактивных веществ за тот же период.

Основным производным уровнем для контроля внутреннего облучения согласно концепции ограничения эффективной дозы является величина предела годового поступления – ПГП - поступление радионуклида в течение года в организм условного человека, которое приводит к облучению в ожидаемой дозе, равной соответствующему пределу годовой эффективной дозы, равной 20 мЗв в год.

# Приложение Б (справочное). Некоторые особенности применения прямого и косвенного методов контроля внутреннего облучения

Б.1. Результаты измерения активности радионуклидов в пробах биологического происхождения, полученных после радиохимического анализа, или данные об активности, содержащейся в организме (органах), полученные при прямых ее измерениях с помощью СИЧ, не позволяют непосредственно получить информацию о величине предшествующего поступления радионуклида в организм и сформированных вследствие этого дозах облучения.

Б.2. Количество радионуклида, содержащееся в данное время в пробе или органе (ткани), определяется рядом условий: 1) путем и временными характеристиками поступления, 2) физико-химическими характеристиками поступающего в организм соединения и 3) параметрами физиологических и биохимических процессов перераспределения этого радионуклида в организме после поступления

Б.3. К первым факторам относятся: темп, ритм и продолжительность поступления, а также путь поступления - через какой барьерный орган поступает в организм радиоактивное вещество (см. ниже).

Ко вторым - медианный по активности аэродинамический диаметр (АМАД) для ингаляционного поступления; радионуклидный состав, химическая форма и соответствующий ей класс транспортабельности, характеризующий способность радионуклида к выведению из ткани, органа или организма в целом (или, наоборот, к поступлению в организм при прохождении через желудочно-кишечный тракт).

К третьим - параметры кинетики транспорта радионуклида в организме, поскольку организм человека играет активную роль в формировании дозы внутреннего облучения вследствие непрерывно  протекающих в нем процессов переноса, обусловливающих определенное содержание радионуклида в тканях и в органах в любой момент времени.

Б.4. Таким образом,  для успешного решения задач интерпретации результатов измерений в ходе дозиметрического контроля с помощью прямого и косвенного методов желательно, а в ряде случаев и необходимо наличие в распоряжении следующей априорной информации.

Б.4.1. Небходимы сведения о возможных в данном конкретном случае видах поступления радиоактивных веществ в организм. Поступление  радионуклидов  в организм человека может происходить различными путями (через разные барьерные органы):

- ингаляционное поступление - с аэрозольными частицами, ингалируемыми и затем частично осаждающимися  в процессе дыхания в разных отделах респираторного тракта на его поверхностях (поверхности ротовой и носовой полостей, глотки,  гортани, трахеи и так далее - вплоть до альвеолярных поверхностей);

- алиментарное поступление - через желудочно-кишечный тракт с водой и пищей,  а также в результате заглатывания аэрозольных частиц (в том числе  выносимых  из  легких вследствие мукоцилиарного клиренса - посредством ресничного эскалатора);

- перкутанное поступление - через кожные покровы при попадании на них радиоактивных веществ;

- раневое поступление - через открытые раны и ожоговые поверхности;

- внутривенное введение - при проведении радионуклидной диагностики (в дальнейшем рассматриваться не будет).

Каждое из вышеприведенных типов поступлений характеризуется своей кинетикой транспорта радионуклидов в организме, ввиду чего при осуществлении контроля необходимо использовать адекватные методики интерпретации измерений. Кроме того, в каждой  конкретной ситуации необходимо оценивать возможные вклады от различных путей поступления и с  учетом  этих  сведений использовать соответствующие методики интерпретации.

Б.4.2. Необходимы результаты измерений физико-химических характеристик поступающего в организм вещества, содержащего радионуклид.  Так, например, если имеет место ингаляционное поступление,  то необходимо знать: 1) химическую форму,  в которой находится радионуклид - эта информация позволит отнести ингалируемое вещество к тому или иному классу транспортабельности согласно НРБ-97 - см. там соответствующий раздел; 2) АМАД вдыхаемого аэрозоля - этим параметром определяется в  каких  отделах  респираторной  системы происходит  их  отложение  и  в каких долях (величина АМАД связана соответствующим образом с распределением аэрозольных частиц по диаметрам - см. словарь терминов); 3) радионуклидный состав ингалируемого вещества - для учета энергетического спектра в последующем расчете дозы.

Из вышеизложенного вытекает необходимость определения указанных физико-химических характеристик с помощью соответствующих методик, если есть основания и принято решение о введении индивидуального  контроля  внутреннего облучения. Кроме того, в отдельных случаях может возникнуть необходимость в постановке опытов по  определению  растворимости  вещества (связанной с его транспортабельностью) в имитаторах жидких сред организма или непосредственного определения класса транспортабельности на животных с возможным сравнением результатов экспериментов in vitro и in vivo между собой.

Б.4.3. Необходимы результаты  измерений  уровней  активности в поступающей среде (пище,  воздухе,  воде).

Б.4.4. Необходимы сведения о временных характеристиках поступления - ритма и темпа поступления.

Вышеуказанные данные в совокупности позволят оценить ожидаемое содержание радионуклида  в  органах или выведение его с экскретами для сравнения с результатами получаемые в ходе применения прямого или косвенного метода дозиметрии и последующего уточнения полученных оценок.

Б.4.5. Для повышения точности получаемых оценок и верификации этих результатов, крайне желательно наличие:

Б.4.5.1 Результатов контроля за предыдущие годы (хотя бы в виде результатов непосредственных измерений). Последние по времени поступления могут маскировать произошедшие в более  отдаленные сроки или, наоборот, результаты измерений, отражающие давние поступления, могут быть ошибочно связаны с недавними поступлениями: как то, так и другое может повлечь за собой серьезные ошибки в количественных выводах.

Б.4.5.2. Результатов,  полученных в результате постмортальных исследований, прежде всего для случаев с документированной предисторией. Эти  данные позволят достаточно точно оценить реально существующие величины содержания во внутренних органах  и  размах этих значений для данной популяции.  Надежность таких данных, как правило,  достаточно высока,  и они могут играть решающую роль  в интерпретации  результатов измерений в ходе осуществляемого прижизненного контроля внутреннего облучения.

Б.5. Получение значений всех вышеуказанных параметров основано главным образом на использовании различных инструментальных методик - радиохимических, радиометрических и радиоспектрометрических. Наряду с этим необходимо наличие алгоритма перехода от измеренных значений активности к величинам поступления и соответствующей ему дозы, основанного на современных представлениях о 1) процессах переноса радионуклида в организме и 2) формирования дозы. На этом аспекте следует остановиться несколько подробнее.

Б.6. Переход от данных измерений содержания радионуклидов в биопробах к величинам поступления (содержания) и дозам облучения осуществляется с помощью тех или иных моделей поведения радионуклида в организме человека. Такие модели поведения позволяют устанавливать связь между результатами измерений (in vivo или in vitro) с величинами поступления и дозы. Вообще говоря, в дозиметрии внутреннего облучения существует достаточно много типов моделей, описывающих поведение радионуклида в организме человека и используемых в разных ситуациях. Следует сразу отметить, что некоторые из этих моделей являются лишь формальными кинетическими схемами, правильно отражающими  содержание  радионуклида в тех или иных органах, а не собственно  моделями  физико-химических  механизмов, управляющих процессами переноса этого радионуклида в организме.  С точки зрения контроля внутреннего облучения, тем не менее, этого вполне достаточно,  поскольку для расчета  доз прежде всего необходима информация о суммарном числе радиоактивных превращений в данном органе. С другой  стороны, учитывая имеющую в большинстве случаев место значительную неопределенность исходной информации (физико-химические характеристики, ритм поступления и т.д.), относящейся к тому или иному конкретному случаю, или вообще полное ее отсутствие, а также высокую степень индивидуальной вариабельности в поведении радионуклида (в популяционном и временном аспектах), вполне оправдано использование более грубых моделей. Из радиобиологических исследований известно, например, что "размах индивидуальных различий обмена остеотропных радионуклидов внутри однородной по полу и возрасту группы особей одного вида в некоторых случаях перекрывает межвидовые различия". Именно вариабельность в поведении (распределении) радионуклида ставит естественный предел детализации применяемых моделей. Так, например, измеренные индивидуальные значения выведения радионуклида из организма распределяются по логарифмически-нормальному закону, которое часто встречается в практике контроля антропогенного загрязнения любой природы и имеет определенное теоретическое обоснование. Стандартное геометрическое отклонение (g) этого распределения, наблюдаемое на практике, колеблется в интервале 23, что соответствует различию между минимальным и максимальным наблюдаемым значением в 10-20 раз. Параметры, характеризующие условного человека (Публикация 23 МКРЗ), являются медианами соответствующих распределений. В связи с этим следует отметить, что в своих изданиях МКРЗ рекомендует, наряду со стандартными параметрами моделей, приведенными в соответствующих публикациях, использовать и индивидуальные, если в распоряжении имеется соответствующая достоверная информация.

Б.7. В практике радиационной безопасности широко применяются  так называемые линейные камерные модели транспорта радионуклидов в организме: система (организм) представляется  в  виде  совокупности  отделов (камер),  выделяемых на основании анатомо-физиологических, биохимических и кинетических характеристик. Константы, характеризующие скорости переноса радионуклида между камерами могут быть постоянными или, в общем случае, зависеть от времени (что ранее выражалось степенными функциями удержания). В этом случае камеру, скорость выведения радионуклида из которой изменяется со временем, всегда можно представить  в виде двух связанных между собой камер, скорости выведения из которых постоянны.  Эта идеология принята в последних Публикациях МКРЗ. Такими моделями описывается поведение ингалированного радионуклида,  осевшего в дыхательной системе, поступившего в желудочно-кишечный тракт или в системный кровоток с последующим перераспределением его между органами. В качестве примера на рис. Б.1 приведена современная модель поведения плутония в организме человека. Из представленной модели видно, что существуют три основных отдела, в которых может находиться радионуклид: дыхательная система, желудочно-кишечный тракт и экстрапульмонарная область. Барьерными органами в данном случае являются легкие, желудочно-кишечный тракт или (в случае раневого поступления) мягкие ткани. В легких химическое соединение, содержащее радионуклид, может реагировать с окружающей средой, и радионуклид может, следовательно, изменять химическую форму. Попавший в барьерный орган радионуклид частично или полностью попадает в системный кровоток и перераспределяется между органами депонирования в экстрапульмонарной области. Из органов депонирования радионуклид постепенно высвобождается обратно в кровь с последующим перераспределением и т. д. Иными словами, все органы депонирования связаны друг с другом через кровеносную систему. Такая совокупность связанных между собой камер описывается системой  линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами:

dxidt=j=1;j¹iNrjixj−xi⋅j=1;j¹iNrij,   i=1,...,N                (Б.1)

где xi  и xj - функции от времени, описывающие содержание радионуклида в камерах i  и j соответственно, rij  - коэффициент переноса, имеющий смысл доли содержимого камеры i, переносимого за единицу времени в камеру j, а  N - общее число камер в системе. Коэффициенты переноса в совокупности образуют матрицу переноса [R] (коммуникационную матрицу). Посредством преобразований

aij = rji,   i = 1, ..., N,    j=1, ..., N,  ij;         (Б.2)

aii=-j=1;j¹iNrij,  i=1,...,N

система уравнений (1) преобразуется к виду

dxidt=j=1;j¹iNaijxj+aiixi=j=1Naijxj, i=1,...,N.        (Б.3)

Таким образом, получается система обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, допускающая решение стандартными способами. Как правило, матрица [A], элементами которой являются aij такова, что задача нахождения решения  данной  системы  является корректно поставленной и решения данной системы являются устойчивыми, что означает ее применимость для  моделирования  процессов переноса радионуклида в организме. Здесь же следует отметить, что матрицы типа [A] являются почти всегда разреженными (что  особенно проявляется при увеличении порядка системы). Кроме того, элементы матрицы могут отличаться по величине на несколько порядков,  т. е. система уравнений может быть "жесткой". Решение таких систем с помощью ЭВМ традиционными методами может приводить к значительным  погрешностям, что приводит к необходимости использования специальных методов. Известно, что можно формально решить основную задачу косвенной дозиметрии - при известной модели кинетики транспорта радионуклида рассчитать функцию поступления (ритм и темп поступления). Вместе с тем следует отметить, что это связано с выполнением таких требований, к продолжительности и частоте пробоотбора, которые делают эту задачу неосуществимой, по крайней мере в обычной практике контроля внутреннего облучения.

Б.8. Учитывая вышеизложенное,  можно сформулировать следующие основные требования к методикам интерпретации результатов измерений (т. е. к методикам определения поступления/содержания и доз облучения):

- методика должна учитывать путь поступления радиоактивного вещества в организм;

- методика должна учитывать физико-химические характеристики поступающего вещества;

- методика должна учитывать темп и ритм поступления;

- модель поведения радиоактивного вещества (радионуклида) в организме,  используемая в методике, должна быть достаточно авторитетной  (лучше  всего использовать модели,  приведенные в соответствующих последних (на текущий год) Публикациях МКРЗ);

- используемая  модель  должна соответствовать поставленным целям, т. е. быть или достаточно грубой или, наоборот, достаточно детализированной;

- методика интерпретации должна учитывать возможную  вариабельность,  т.  е. получаемые с ее помощью оценки должны быть интервальными.

# Приложение В (справочное). Перечень гамма-излучающих радионуклидов, для которых на АС проводится контроль с использованием СИЧ

| Радионуклид | Период полураспада, Тфиз |  | Период полувыведения, Тэфф(*1), сут |  | Дозовый коэффициент, , Зв/Бк |  | Предел годового поступления, ÏÃÏ, Бк/год |  | Допустимая объемная активность, ДОА, Бк/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51Cr | 27,7 сут | М |  | 20 |  | 3,6-11 |  | 5,6+8 |  | 2,2+5 |
| 54Mn | 312 сут | П |  | 40/80 |  | 1,5-9 |  | 1,3+7 |  | 5,3+3 |
| 59Fe | 44,5 сут | П |  | 5/50(*3) |  | 3,5-9 |  | 5,7+6 |  | 2,3+3 |
| 57Co | 271 сут | М |  | 60/190 |  | 9,4-10 |  | 2,1+7 |  | 8,5+3 |
| 58Co | 70,8 сут | М |  | 40/60 |  | 2,0-9 |  | 1,0+7 |  | 4,0+3 |
| 60Co | 5,27 лет | М |  | 70/400 |  | 2,9-8 |  | 6,9+5 |  | 2,8+2 |
| 95Zr | 64,0 сут | П |  | 25/40 |  | 4,5-9 |  | 4,4+6 |  | 1,8+3 |
| 95Nb | 35,1 сут | М |  | 25 |  | 1,6-9 |  | 1,3+7 |  | 5,0+3 |
| 103Ru | 39,3 сут | М |  | 30 |  | 2,8-9 |  | 7,1+6 |  | 2,9+3 |
| 106Ru | 1,01 ëåò | М |  | 50/200 |  | 6,2-8 |  | 3,2+5 |  | 1,3+2 |
| 110mAg | 250 сут | М |  | 50/175 |  | 1,2-8 |  | 1,7+6 |  | 6,7+2 |
| 124Sb | 60,2 сут | П |  | 30 |  | 6,1-9 |  | 3,3+6 |  | 1,3+3 |
| 125Sb | 2,77 лет | П |  | 50/100 |  | 4,5-9 |  | 4,4+6 |  | 1,8+3 |
| 131I | 8,04 сут | Б |  | 8(*2) |  | 7,6-9 |  | 2,6+6 |  | 1,1+3 |
| 133I | 0,867 сут | Б |  | 1(*2) |  | 1,5-9 |  | 1,3+7 |  | 5,3+3 |
| 134Cs | 2,06 лет | Б |  | 100(*3) |  | 6,8-9 |  | 2,9+6 |  | 1,2+3 |
| 137Cs | 30,0 лет | Б |  | 100(*3) |  | 4,8-9 |  | 4,2+6 |  | 1,7+3 |
| 140Ba | 12,7 сут | Б |  | 2(*3) |  | 1,0-9 |  | 2,0+7 |  | 8,0+3 |
| 141Ce | 32,5 сут | М |  | 30 |  | 3,6-9 |  | 5,6+6 |  | 2,2+3 |
| 144Ce | 284 сут | М |  | 50/200 |  | 4,9-8 |  | 4,1+5 |  | 1,6+2 |
| Примечания: (*1) – эффективный период полувыведения радионуклида из легких (от 1 до 10 суток / от 10 суток до ); (*2) – выведение из щитовидной железы; (*3) – выведение из всего тела. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Г (справочное). Минимальные измеряемые  уровни активности радионуклидов в организме человека и его выделениях

Приведенные ниже значения минимальной измеряемой активности (МИА или MDA - minimum detectable amount/activity) взяты из проекта американского стандарта ANSI  N 13.30-94 “Рабочие критерии для радиобиологического анализа”. Представляемые оценки значений МИА позволяют сравнить возможности применения различных методик прямого и косвенного методов дозиметрии внутреннего облучения при проведении индивидуального дозиметрического контроля.

Таблица Г.1. Минимальные измеряемые уровни активности радионуклидов при проведении прямых измерений.

| Нуклид | Орган | МИА |
| --- | --- | --- |
| Америций-241 Торий-234 Уран-235 Продукты деления и активации Продукты деления и активации Радионуклиды в щитовидной железе | легкие легкие легкие легкие все тело Щитовидная железа | 26 Бк (0,7 нКи) 110 Бк (3 нКи) 7,4 Бк (0,2 нКи) 740 Бк/А* (20 нКи/А*) 740 Бк/А*(20 нКи/А*) 740 Бк/А*(20нКи/А*) |

Примечание : А* - квантовый выход. Например, значение МИА для цезия-137 - 740 Бк/0,85 = 890 Бк (24 нКи).

Таблица Г.2. Минимальные измеряемые уровни активности радионуклидов в моче и кале  при проведении радиохимического анализа.

| Объект, вид излучения и энергия | Радионуклид | МИА |
| --- | --- | --- |
| моча, бета-излучение, средняя энергия менее 100 кэВ | Тритий Углерод-14 Сера-35 Прометий-147 Свинец-210 Радий-228 Плутоний-241 | 370 Бк/л (10 нКи/л) 370 Бк/л (10 нКи/л) 370 Бк/л (10 нКи/л) 0,37Бк/л (10 пКи/л) 0,19Бк/л (5 пКи/л) 0,19Бк/л (5 пКи/л) 0,19Бк/л (5 пКи/л) |
| Моча, бета-излучение, средняя энергия более 100 кэВ | Фосфор-32 Стронций-89/90 Иод-131 | 0,74 Бк/л (20 пКи/л) 0,74 Бк/л (20 пКи/л) 3,7 Бк/л (100 пКи/л) |
| Моча, альфа-излуче-ние, специальный анализ | Полоний-210 и Радий-226 Торий-228/230/232 Уран-234/235/238 Нептуний-237 Плутоний-238/239/240 Америций-241 Кюрий-242/244 | 3,7 мБк/л (0,1 пКи/л) --”-- --”-- 2,2 мБк/л (0,06 пКи/л) --”-- --”-- --”-- |
| Кал, альфа-излучение, специальный анализ | Уран-234/235/238 Торий-228/230/232 Плутоний-238/239/240 Америций-241 | 37 мБк/проба (1пКи/проба) --”-- --”-- --”-- |
| Кал, бета-излучение, специальный анализ | Стронций-89/90 | 0,74 Бк/пробу (20 пКи/пробу) |

# Приложение Д. Библиография

1. Стандарты  международной  организации  по  стандартизации (ИСО).

1.1. ИСО 7503-1:1988 - Поверхности с радиоактивной  зараженностью. Ч.1. Методы определения радиоактивности.

1.2. ИСО 7503-2:1988 - Поверхности с радиоактивной  зараженностью. Ч.2. Загрязнение поверхности тритием.

1.3. ИСО 8194:1987 - Защита от радиации. Одежда, предохраняющая от радиоактивного заражения. Конструкция, выбор, испытания и использование.

1.4. ИСО  8690:1980  -  Поверхности с радиоактивной зараженностью. Методы анализа и оценка качества обеззараживания.

1.5. ИСО  8769:1988  -  Эталонные источники для калибрования устройства для контроля загрязнения поверхности.  Бета-излучатели и альфа-излучатели.

2. Стандарты международной электротехнической комиссии.

2.1. МЭК  951-1(1988)  - Оборудование радиационного контроля на атомных электростанциях в аварийных и после аварийных ситуациях. Ч.1. Общие технические требования.

2.2. МЭК 951-2(1988) - Оборудование  радиационного  контроля на атомных электростанциях в аварийных и после аварийных ситуациях.  Ч.2. Аппаратура непрерывного дозиметрического контроля радиоактивных  газовых  выбросов (благородных газов) из атомных станций.

2.3. МЭК  710(1981)  -  Аппаратура радиационной безопасности для измерения и непрерывного содержания трития в воздухе.

2.4. МЭК  325(1981)  - Измерители и измерители-сигнализаторы (мониторы) альфа-, бета-,  альфа-бета загрязненности.

2.5. МЭК  761-1(1983/86) - Аппаратура для непрерывного контроля радиоактивности в газовых выбросах. Ч.1. Общие требования.

2.6. МЭК  761-2(1983/86) - Аппаратура для непрерывного контроля радиоактивности в газовых выбросах.  Ч.2. Специфические требования, предъявляемые к приборам для контроля аэрозолей в выбросах.

2.7. МЭК  761-3(1983/86) - Аппаратура для непрерывного контроля радиоактивности в газовых выбросах.  Ч.3. Специфические требования,  предъявляемые  к  измерителям-анализаторам  (мониторам) благородных газов в выбросах.

2.8. МЭК  761-4(1983/86) - Аппаратура для непрерывного контроля радиоактивности в газовых выбросах.  Ч.4. Специфические требования, предъявляемые к измерителям-анализаторам (мониторам) иода в выбросах.

2.9. МЭК  761-5(1983/86) - Аппаратура для непрерывного контроля радиоактивности в газовых выбросах.  Ч.5. Специфические требования,  предъявляемые  к  измерителям-анализаторам  (мониторам) трития в выбросах.

2.10. МЭК 761-6(1983/86) - Аппаратура для непрерывного контроля радиоактивности в газовых выбросах.  Ч.6. Специфические требования,  предъявляемые  к  измерителям-анализаторам  (мониторам) трансурановых элементов в выбросах.

2.11. МЭК  861(1987)  - Аппаратура для непрерывного контроля бета- и гамма-излучающих радионуклидов в жидких сбросах.

3. Методики  измерений, используемые при ИДК внутреннего облучения.

3.1. Углерод-14.  Определение активности в газообразных выбросах предприятий ядерно-топливного цикла. Свидет-во  МА МВИ ИБФ  34/1-9?.

3.2.  Торий. Определение в моче в присутствии плутония и обогащенного урана. Свид-во МА МВИ ИБФ  3/16-88.

3.3.  Методика приготовления из образцового радиоактивного раствора (ОРР) образца активности радионуклида Pu-239  в твердотельном источнике альфа-излучения. Свидет-во  МА ИБФ  4/16-88 и  68/19-97.

3.4. Сумма  трансурановых  элементов.  Радиохимический метод определения в моче. Свидет-во  МА МВИ ИБФ  19/16-89.

3.5. Плутоний.  Уран.  Америций. Экстракционно-хроматографический метод определения активности в кале.  Свидет-во  МА МВИ ИБФ  30/16-90.

3.6. Естественный уран. Лазерно-люминесцентный метод определения в моче. Свидет-во МА МВИ ИБФ  42/16-92.

3.7. Естественный уран. Экстракционно-хроматографический метод определения в кале.  Свидет-во  МА МВИ ИБФ  38/16-92 и 82/16-97.

3.8. Плутоний. Радиометрия. Экстракционный метод определения активности в костной ткани. Свидет-во МА МВИ ИБФ 48/16-94.

3.9.  Плутоний. Радиометрия. Экстракционный метод определения активности в легочной ткани. Свидет-во МА МВИ ИБФ  63/16-95.

3.10. Плутоний. Уран. Радиометрия. Экстракционный метод определения активности в моче. Свидет-во  МА МВИ ИБФ 65/16-96.

3.11. Руководство по эксплуатации программно-реализованной системы автоматизированного учета контролируемого персонала.  ФУ “Медбиоэкстрем”, ГНЦ РФ-ИБФ, Утвержд. Зам. Главного Госуд. врача 20.05.97.

3.12. Временные методические указания по экспресс-определению содержания цезия-134 и цезия-137 в организме человека.  Утв. Зам. Главн. Гос. сан. врача 08.09.87.

3.13. Спектрометр      СЕГ-01Т.     Технические     условия. ГБ.520.00.000ТУ ТУ 95.

3.14. Временная методика оценочного расчета содержания радионуклидов в теле человека и доз внутреннего облучения при ингаляционном поступлении.  Чернобыль, 1987. Утв. НПО "Энергия", разработ. в ИБФ.

3.15. Контроль внутреннего облучения персонала Атомных  станций. Технический регламент по методам контроля (первая ред.). МАЭ  РФ, Концерн “Росэнергоатом”,  ФУ  МБЭП при Минздраве России. М., 1997.

3.15. "Временные методические рекомендации по оценке  содержания кобальта-60 в легких человека".  Утв. МЗ СССР и ВПО "Союзатомэнерго" 04.85.

4. Печатная научная информация.

4.1. Осанов Д.П., Лихтарев И.А.  Дозиметрия излучений инкорпорированных радиоактивных веществ. М., Атомиздат, 1977.

4.2. Голутвина М.М., Абрамов Ю.В. Контроль за поступлением радиоактивных  веществ в организм человека и их содержанием.  М.: Энергоатомиздат, 1989.

4.3. Дозиметрический и радиометрический контроль (сб. статей). М.: Энергоатомиздат, 1981.

4.4. Тищенко Н.Ф.  Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределения в воздухе. Справ. М.: Химия, 1991.

4.5. Соболев И.А.,  Коренков И.П.,  Хомчик Л.М., Проказова Л.М. Охрана окружающей среды при обезвреживании радиоактивных отходов. М.: Энергоатомиздат, 1989.

4.6. Арефьева З.С., Бадьин В.И., Гаврилин Ю.И. и др. Руководство по оценке доз облучения щитовидной железы при поступлении радиоактивных изотопов иода в организм человека.  М.:  Энергоатомиздат, 1988.

4.7. Боголапов Н.В., Кащенко Н.И., Константинов И.Е. и др. Метод  исследования дисперсного состава радиоактивных аэрозолей в приземном слое воздуха. Вопросы дозиметрии и защиты от излучений. Вып. 14., стр. 136-139. М.: Атомиздат, 1975.

4.8. Метрологическое  обеспечение   безопасности   труда. Справочник. Т. 1-2. М.: Изд-во стандартов, 1989.

4.9. Пределы поступления радионуклидов для работающих с ионизирующим излучением. Публикация 30 МКРЗ. Часть 1. М. Энергоатомиздат. 1982.

4.10. Пределы поступления радионуклидов для работающих с радиоактивными веществами в открытом виде. Публикация 30 МКРЗ. Часть 2.  М.: Энергоатомиздат, 1983.

4.11. Пределы поступления радионуклидов для работающих с радиоактивными веществами в открытом виде. Публикация 30 МКРЗ. Часть 3. М.: Энергоатомиздат, 1984.

4.12. Общие принципы радиационного контроля облучения лиц, работающих  с  источниками ионизирующих излучений.  Публикация 35 МКРЗ. М., Энергоатомиздат, 1985.

4.13. Рекомендации международной комиссии по радиологической защите 1990 года.  Публикация 60 МКРЗ.  Часть 1 и Часть 2.  М., Энергоатомиздат, 1994.

4.14. Каталог  основных понятий Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. М., 1993.

4.15. Человек. Медико-биологические данные. Публикация 23 МКРЗ. М., Медицина, 1977.

4.16. Бадьин В.И., Ермилов А.П., Маргулис У.Я., Хрущ В.Т. Роль статистических закономерностей при оценке внутреннего облучения.  Изотопы в СССР.  1978.  Вып. 52-53.  С. 61-66.

4.17. Корелина Н.Ф., Лихтарев И.А., Репин В.С. Общее аналитическое решение основной задачи косвенной дозиметрии.  Изотопы в СССР.  1987.  Вып. 1(72).  С. 124-127.

4.18. Остромогогильский А.Х., Анохин Ю.А. Логнормальное распределение и его использование для оценки изменений концентраций загрязняющих веществ в компонентах природной среды.  Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. Т. VI. С. 183-189.

4.19. Радионуклидная диагностика. Под. ред. Ф.М. Лясса. - М.: Медицина, 1983.

4.20. Ракитский Ю.В., Устинов С.М., Черноруцкий И.Г. Численные методы решения жестких систем. - М.: Наука, 1979.

4.21. Стариченко В.И., Любашевский Н.М., Попов Б.В. Индивидуальная изменчивость метаболизма остеотропных токсических веществ. - Екатеринбург: Наука, 1993.

4.22. ICRP. Individual  Monitoring  for Intakes of Radionuclides by Workers:  Design and Interpretations. ICRP Publication 54. Annals of ICRP 19(1-3), 1988, Pergamon Press, Oxford.

4.23. ICRP. Age-dependent Dose to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 1. ICRP Publication 56. Annals of the ICRP 20(2), 1989. Pergamon Press, Oxford.

4.24. ICRP. Human Respiratory Tract Model for Radiological Protection. ICRP Publication 66. Annals of the ICRP  24(1-3), 1994. Elsevier Science Ltd., Oxford.

4.25. ICRP. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 2, Ingestion Dose Coefficients.  ICRP Publication 67. Annals of the ICRP 24(1-3), 1994. Elsevier Science Ltd., Oxford.

4.26. ICRP. Dose Coefficients for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 68. Annals of the ICRP 24(4), 1994. Elsevier Science Ltd., Oxford.

4.27. ICRP. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 3, Ingestion Dose Coefficients. ICRP Publication 69. Annals og the ICRP 25(1), 1995. Elsevier Science Ltd., Oxford.

4.28. ICRP. Age-dependent Doses to Members of the Public from Intake of Radionuclides: Part 4, Inhalation Dose Coefficients. ICRP Publication 71. Annals of the ICRP 25(3-4), 1995. Elsevier Science Ltd., Oxford.

4.29. IAEA. Direct Methods for Measuring Radionuclides in the Human Body. Safety Series, No. 114, IAEA, Vienna, 1995.

4.30. IAEA. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for the Safety of Radiation Sources. Safety Series, No. 115, IAEA, Vienna, 1996.

4.31. Berard P., Cavadore D., Harduin J.C. Inter-Laboratory comparisons: determination of actinides in excreta. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 1995, V. 197, N 2, pp. 357-368.

4.32. Hui T.E., Loesch R.M., Raddatz C. et al., An Internal Dosimetry Intercomparison Study. Health Physics, 1994, V.67, N 3, pp. 217-225.

4.33. Anderson D.H. Compartmental Modeling and Tracer Kinetics: Lecture Notes in Biomathematics. No 50. - Berlin: Springer-Verlag, 1983.

4.34. Jacquez J.A. Compartmental Analysis in Biology and Medicine. - New York: Elsevier, 1972.

4.35. ICRP. Limits for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 30. Supplement to Pt. 1.  Annals of ICRP.  Vol. 3.  No 1-4.  Oxford: Pergamon Press, 1979.

4.36. ICRP. Limits for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 30. Supplement to Pt. 2.  Annals of ICRP.  Vol. 5.  No 1-6.  Oxford: Pergamon Press, 1981.

4.37. ICRP. Limits for Intakes of Radionuclides by Workers. ICRP Publication 30. Supplement to Pt. 3.  Annals of ICRP.  Vol. 7.  No 1-3.  Oxford: Pergamon Press, 1982.

# Приложение Е (обязательное)

Заместитель директора

научный руководитель

к.т.н., ст.н.с.									      О.А. Кочетков

Заведующий лаборатории

ответственный исполнитель

к.т.н., ст.н.с.									           В.И. Попов

Главный метролог

исполнитель

д.т.н., ст.н.с.									    Ю.С. Степанов

Исполнители

к.т.н., ст.н.с.									     Ю.В. Абрамов

к.ф-м.н., ст.н.с.								        В.А. Кутьков

к.б.н.											Б.А. Кухта